## CUSA
კავიტაციური ულტრაბგერითი ასპირაციის აპარატი CUSA
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კავიტაციური ულტრაბგერითი ასპირაციის აპარატი (CUSA), ღვიძლის, ნეირო, კუნთოვან და ძვლოვან ქსოვილებზე მუშაობის შესაძლებლობით.
მუშა ინსტრუმენტი: ღვიძლის, ნეირო, ღია და ლაპარასკოპიული ოპერაციებისთვის, მოხრილი თავაკებით, დამატებით მონოპოლარის ფუნქციით. მრავალჯერადი გამოყენების. (მიუთითეთ მუშა სიხშირე, პირის ზომები და ინსტრუმენტის რესურსი).
მართვა: ინფორმაციული დისპლეი. კავიტაციის სიმძლავრის, ასპირაციის, ირიგაციის და ქსოვილის ტიპის მიხედვით რეგულირება. ინფორმაციული დისპლეი, ფუნქციონალური პედალი, მუშა ინსტრუმენტზე მონოპოლარის ღილაკი.
აქსესუარები: ფუნქციონირებისთვის და მოვლისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი. სატერილიზაციო კონტეინერი. სახარჯი მასალების 3 კომპლექტი.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ადვილად გადაადგილებად გორგოლაჭებზე, ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 25 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი
დამატებითი განფასება:
სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და განფასება

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on L5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer