## MRI
მომწოდებელი | დასახელება | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | ბორის ზომა | არხების რაოდენობა | ქოილების რაოდენობა | ფასი | ვალუტა | RF CAGE | UPS | CHILLER | CLIMATE | ვორქსთეიშენი | 5 წლიანი სერვისის თანხა | კომენტარი
| 1.5T MRI |  |  | მეორადი/ახალი/რეფაბრიკირებული/დემო
| 3T MRI |  |  | მეორადი/ახალი/რეფაბრიკირებული/დემო

## ANGYO
მომწოდებელი | დასახელება | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | დეტექტორის ზომა | მონოპლანი | ფასი | ვალუტა | 5 წლიანი სერვისის თანხა | კომენტარი
| ანგიოგრაფი |  |  | მეორადი/ახალი/რეფაბრიკირებული/დემო

## CT არანაკლებ 256 შრე
მომწოდებელი | დასახელება | შრე | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | ფასი | ვალუტა
| მაღალტექნოლოგიური CT | არანაკლებ 256 |  |  | მეორადი/ახალი/რეფაბრიკირებული/დემო

## ექოსკოპი
მომწოდებელი | დასახელება | გადამწოდები (სასურველი) | ბრენდი | მოდელი | მდგომარეობა | წელი | რაოდენობა | ფასი | ვალუტა
| ამბულატორიული ექოსკოპი | ხაზოვანი, კონვექსი,კარდიო,ვაგინალური |  |  | მეორადი/ახალი/რეფაბრიკირებული/დემო |  | 2

## CT (განცალკევებით)
კომპიუტერული ტომოგრაფი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2018 წ.
ელ. მოხმარება: 400V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კომპიუტერული ტომოგრაფი. არანაკლებ 128 შრე.
მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის შესაბამისი გადაღების პროტოკოლებით. ზოგადი მედიცინა, ნეირო, პერფუზია, ანგიო, ორთოპედია/ტრავნატოლოგია, ღვიძლი, ფილტვები, კარდიო. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, სუნთქვის და მოძრაობის არტეფაქტების მოცილება, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა.
მილაკი: სიმძლავრე არანაკლებ 80 - 140 kV, 10 - 850 mA. სითბოტევადობა არანაკლებ 7.5 MHU. გაგრილების სიჩქარე არანაკლებ 1500 KHU/min. ფოკუსის ზომა მინიმუმ 0.7 X 1 mm გაგრილების ტიპი Air/Oil.
დეტექტორი: არანაკლებ 128 Slice. გარჩევითობა არანაკლებ 40 lp/cm ელემენტების რაოდენობა (მიუთითეთ) სიგანე არანაკლებ 40 mm FOV ხედვის არე არანაკლებ 40 cm MTF at 10% არანაკლებ 16 lp/cm
უწყვეტი სკანირების დრო: არანაკლებ 60 sec
SNR: არანაკლებ 20 db
Standard Deviation: 35 ± 4
გენტრი: ბრუნის სიჩქარე 360° დიაპაზონი არანაკლებ 0.28 - 1 sec ჭრილის დიამეტრი არანაკლებ 70 cm. დახრის შესაძლებლობა არანაკლებ ± 30 ° ან ციფრული
გენერატორი: სიმძლავრე არანაკლებ 100 KW. გამომავალი სიმძლავრის დიაპაზონი არანაკლებ 80 - 140 kV, 10 - 850 mA.
მაგიდა: პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg. სიგრძე სიგანე ვერტიკალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec. ჰოსრიზონტალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec.
პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა, მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. პროგრამის ენა ინგლისური. რეკონსტრუქციის სიჩქარე არანაკლებ 65 f/ps. მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი.
დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. Arterial, Auto Bone Xpress, Chest Review, Bone/Soft Tissue compare, Lung/Soft Tissue compare, Lung Shaded Surface, Multi Trauma Compare, CT Brain, Tumor, CT Perfusion, Stroke, Ear Review, Fast VR, General Vessel, Low Extremity Vessels, Mesenteric Vessel, Pulmonary Vessels, Spine Vessel Analysis, Pulmonary Vessels Batch, Mesenteric Arteries, Pre Stent Aorta, Post Stent Aorta, Willis Analysis, Bilateral Carotides, Vertebral Carotides, Hepatic, Color Bippsy, Virtual Endocopy, Lung Dual Review, Sinus Review, Spine Review, Orthopedic Review, Liver, Hepatic Aorta Analysis, Colonography, 3D VR Protocol. MIP CTA 3D, Aorta, Caroptides, Chest, Cow, Pulmonary, Lower Limbs, Upper Limbs, Liver. VR CTA Aorta, Caroptides, Chest, Cow, Renal Arteria, Lower Limbs, Upper Limbs, Liver, CTA2, CTA3.
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
დოზის რეგისტრაცია: DLP mGy*cm, CTDIvol mGy
აქსესუარები: კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი.. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის. ოპერატორის სამართავი მაგიდა და სკამი(ორიგინალი). კალიბრაციის ფანტომები. პაციენტის საფიქსაციო აქსესუარები.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ახალი მილაკის ფასი
ახალი დეტექტორის ფასი
წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
ინჟექტორი: (ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2018 წ) პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ორი შპრიცით. შპრიცების გათბობის ფუნქცია. საურველია აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)

## კარდიო ექოსკოპი
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485, ISO 9001.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი, ექსპერტ კლასის, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: Cardiology, Abdominal, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, 3D Echocardiography, Live Transesophageal 3D Echo, Live volume imaging, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves..Stress Ecocardiography, IMT, MVI, VPQ, MVN. Streine გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია. გამოთვლები: LA volume, LAV index, LV volume. streine
არანაკლებ ოთხი აქტიური ტრანსდუსერის პორტი
1. ტრანსდუსერი. ტრანსთორაკალური, ტრანსკტანიალური. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
2. ტრანსდუსერი: აბდომენალური - მუცლის ღრუს გამოკვლევისთვის გთხოვთ ფასი მოგვცეთ ამ გადამწოდით და ამის გარეშეც მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
3. ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - სისხლძარღვოვანი და პერიფერიული ნერვების კარგი ხილვადობით, რომელიც მოგვცემს პერიფერიულ ნერვებზე ბლოკადების ჩატარების შესაძლებლობას. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
4. ტრანსდუსერი: ტრანსკრანიალური - რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს ტრანსკრანიალური დოპლერის და ტრანსორბიტალური დოპლერის ჩატარების. Live 3D Echo. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი 2 -8 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე 90° პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
5. ტრანსდუსერი: ტრანსეზოფაგიალური - 2D და 3D მხარდაჭერით. Live 3D Echo. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: 2 -8 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი): 90° პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი, FHD, LED, 300 cd/m²
დამატებითი მონიტორი(მართვის), touch screen, არანაკლებ 12 დიუმი
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
ინტეგრირებული აკუმულატორი, მუშაობის არანაკლებ 30 წთ რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კავშირი: DICOM 2.0, DICOM 3.0, Ethernet, დამატებითი მონიტორის მიერთების შესაძლებლობა
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-35°C, 15-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი

## სამეანო ექოსკოპი
სამეანო-გინეკოლოგიური და ზოგადი ექოსკოპიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485, ISO 9001.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სამეანო-გინეკოლოგიური და ზოგადი კვლევების ექოსკოპიის აპარატი, ექსპერტ კლასის, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის
პროგრამები: Abdominal, Abdomen, Obstetrics, Small Parts, Breast, Thyroid, 3D/4D , Duplexography. Cardiology, Vascular, Intervent (Biopsy), Musculoskeletal, Transrecta, Pediatric, გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live (Real Time) 3/4D PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) THI, TAC. Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. გამოთვლები: share-ware, stenos program
არანაკლებ ოთხი აქტიური ტრანსდუსერის პორტი
1. ტრანსდუსერი: აბდომენალური, კონვექსი, მუცლის ღრუს, სამეანო-გინეკოლოგიური. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: 2 – 5 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება:
2. ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - მცირე ორგანოები, ფარისებრი მკერდი (ძუძუ), პერიფერიული სისხლძარღვები, კუნთები, სახსრები მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი 4 – 13 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი: Wide Band, Active Matrix პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: მცირე ორგანოები, მკერდი (ძუძუ), პერიფერიული სისხლძარღვები, კუნთები, სახსრები
3. ტრანსდუსერი: ვაგინალური მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: 3.8 - 9.3 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: სამეანო, გინეკოლოგია, ტრანსვაგინალური, ტრანსრექტალური
4. ტრანსდუსერი: სამეანო მუცლის ღრუ, 3/4D მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: 2 – 8 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: სამეანო, გინეკოლოგია, მუცლის ღრუ, ნაყოფის გული.
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 23 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), 10 დიუმი touch screen
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კავშირი: DICOM 2.0, DICOM 3.0, Ethernet, დამატებითი მონიტორის მიერთების შესაძლებლობა
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-35°C, 15-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი