## CT 16
კომპიუტერული ტომოგრაფი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2018 წ.
ელ. მოხმარება: 400V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კომპიუტერული ტომოგრაფი, 16 შრე
მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის, შესაბამისი გადაღების პროტოკოლებით. ზოგადი მედიცინა, ნეირო, პერფუზია, ანგიო, ორთოპედია/ტრავნატოლოგია, ღვიძლი, ფილტვები. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, სუნთქვის და მოძრაობის არტეფაქტების მოცილება, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა.
მილაკი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) სიმძლავრე kV, mA. სითბოტევადობა არანაკლებ 2 MHU. გაგრილების სიჩქარე მიუთითეთ KHU/min. ფოკუსის ზომა მინიმუმ 0.7 X 1 mm გაგრილების ტიპი Air/Oil.
დეტექტორი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) არანაკლებ 16 Slice. გარჩევითობა არანაკლებ 40 lp/cm ელემენტების რაოდენობა (მიუთითეთ) სიგანე (Z-axis) არანაკლებ 20 mm FOV ხედვის არე არანაკლებ 40 cm MTF at 10% არანაკლებ 16 lp/cm SNR: არანაკლებ 20 db რეკონსტრუქციის შრეების სისქე: mm რეკონსტრუქციის სიჩქარე: არანაკლებ 60 images/sec
უწყვეტი სკანირება: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) დრო არანაკლებ 60 sec სიგრძე არანაკლებ 190 cm
გენტრი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) ბრუნის სიჩქარე 360° დიაპაზონი sec ჭრილის დიამეტრი (aperture) არანაკლებ 70 cm. დახრის შესაძლებლობა არანაკლებ ± 30 ° ან ციფრული
გენერატორი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) გამომავალი სიმძლავრის დიაპაზონი kV, mA.
მაგიდა: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 220 kg. სიგრძე cm სიგანე cm ვერტიკალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec. ჰორიზონტალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec.
პროგრამული მართვის კომპიუტერი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა, მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. პროგრამის ენა ინგლისური. რეკონსტრუქციის სიჩქარე არანაკლებ 60 f/ps. მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი.
დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. Arterial, Auto Bone Xpress, Chest Review, Bone/Soft Tissue compare, Lung/Soft Tissue compare, Lung Shaded Surface, Multi Trauma Compare, CT Brain, Tumor, CT Perfusion, Stroke, Ear Review, Fast VR, General Vessel, Low Extremity Vessels, Mesenteric Vessel, Pulmonary Vessels, Spine Vessel Analysis, Pulmonary Vessels Batch, Mesenteric Arteries, Pre Stent Aorta, Post Stent Aorta, Willis Analysis, Bilateral Carotides, Vertebral Carotides, Hepatic, Color Bippsy, Virtual Endocopy, Lung Dual Review, Sinus Review, Spine Review, Orthopedic Review, Liver, Hepatic Aorta Analysis, Colonography, 3D VR Protocol. MIP CTA 3D, Aorta, Caroptides, Chest, Cow, Pulmonary, Lower Limbs, Upper Limbs, Liver. VR CTA Aorta, Caroptides, Chest, Cow, Renal Arteria, Lower Limbs, Upper Limbs, Liver, CTA2, CTA3.
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
დოზის რეგისტრაცია: DLP mGy*cm, CTDIvol mGy
აქსესუარები: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი ჩამონატალი) კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის. ოპერატორის სამართავი მაგიდა და სკამი(ორიგინალი). კალიბრაციის ფანტომები. პაციენტის საფიქსაციო აქსესუარები.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ახალი მილაკის ფასი
ახალი დეტექტორის ფასი
წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
ინჟექტორი: (ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2018 წ) პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ორი შპრიცით. შპრიცების გათბობის ფუნქცია. საურველია აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)

## CT 128
კომპიუტერული ტომოგრაფი 3 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2018 წ.
ელ. მოხმარება: 400V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კომპიუტერული ტომოგრაფი, 128 შრე - 3 ცალი
მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის, შესაბამისი გადაღების პროტოკოლებით. ზოგადი მედიცინა, ნეირო, პერფუზია, ანგიო, ორთოპედია/ტრავნატოლოგია, ღვიძლი, ფილტვები, კარდიო. ძვლოვანი სტრუქტურის ავტომატური მოცილების ფუნქცია, სუნთქვის და მოძრაობის არტეფაქტების მოცილება, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა.
მილაკი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) სიმძლავრე არანაკლებ 80 - 140 kV, 10 - 850 mA. სითბოტევადობა არანაკლებ 7 MHU. გაგრილების სიჩქარე არანაკლებ 1500 KHU/min. ფოკუსის ზომა მინიმუმ 0.7 X 1 mm გაგრილების ტიპი Air/Oil.
დეტექტორი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) არანაკლებ 128 Slice. გარჩევითობა არანაკლებ 40 lp/cm ელემენტების რაოდენობა (მიუთითეთ) სიგანე (Z-axis) არანაკლებ 40 mm FOV ხედვის არე არანაკლებ 40 cm MTF at 10% არანაკლებ 16 lp/cm SNR: არანაკლებ 20 db რეკონსტრუქციის შრეების სისქე: mm რეკონსტრუქციის სიჩქარე: არანაკლებ 60 images/sec
უწყვეტი სკანირება: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) დრო არანაკლებ 60 sec სიგრძე არანაკლებ 190 cm
გენტრი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) ბრუნის სიჩქარე 360° დიაპაზონი არანაკლებ 0.28 - 1 sec ჭრილის დიამეტრი (aperture) არანაკლებ 70 cm. დახრის შესაძლებლობა არანაკლებ ± 30 ° ან ციფრული
გენერატორი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) გამომავალი სიმძლავრის დიაპაზონი kV, mA.
მაგიდა: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 220 kg. სიგრძე cm სიგანე cm ვერტიკალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec. ჰორიზონტალური მოძრაობა cm, სიჩქარე cm/sec.
პროგრამული მართვის კომპიუტერი: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი პარამეტრები) პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა, მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. პროგრამის ენა ინგლისური. რეკონსტრუქციის სიჩქარე არანაკლებ 65 f/ps. მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი.
დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. Arterial, Auto Bone Xpress, Chest Review, Bone/Soft Tissue compare, Lung/Soft Tissue compare, Lung Shaded Surface, Multi Trauma Compare, CT Brain, Tumor, CT Perfusion, Stroke, Ear Review, Fast VR, General Vessel, Low Extremity Vessels, Mesenteric Vessel, Pulmonary Vessels, Spine Vessel Analysis, Pulmonary Vessels Batch, Mesenteric Arteries, Pre Stent Aorta, Post Stent Aorta, Willis Analysis, Bilateral Carotides, Vertebral Carotides, Hepatic, Color Bippsy, Virtual Endocopy, Lung Dual Review, Sinus Review, Spine Review, Orthopedic Review, Liver, Hepatic Aorta Analysis, Colonography, 3D VR Protocol. MIP CTA 3D, Aorta, Caroptides, Chest, Cow, Pulmonary, Lower Limbs, Upper Limbs, Liver. VR CTA Aorta, Caroptides, Chest, Cow, Renal Arteria, Lower Limbs, Upper Limbs, Liver, CTA2, CTA3.
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
დოზის რეგისტრაცია: DLP mGy*cm, CTDIvol mGy
აქსესუარები: (მიუთითეთ შემოთავაზებული ზუსტი ჩამონატალი) კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის. ოპერატორის სამართავი მაგიდა და სკამი(ორიგინალი). კალიბრაციის ფანტომები. პაციენტის საფიქსაციო აქსესუარები.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ახალი მილაკის ფასი
ახალი დეტექტორის ფასი
წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
ინჟექტორი: (ახალი ან მეორადი. მეორადი არანაკლებ 2018 წ) პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ორი შპრიცით. შპრიცების გათბობის ფუნქცია. საურველია აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)

## MRI 1.5T
მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
მაგნიტორეზონანული ტომოგრაფი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის
მაგნიტის სიმძლავრე: 1.5 T.
დამოუკიდებელი RF არხების რაოდენობა: არანაკლებ 24, თითოულზე გამტარობა არანაკლებ 1 MHz
ერთდროულად ქოილების შეერთების რაოდენობა: არანაკლებ 4
გრადიენტის სიმძლავრე mT/m (mili Tesla per meter)
გრადიენტის ზრდის მინიმალური სიჩქარე T/m/s (Tesla per meter per second)
მაგნიტური ველის ჰომოგენურობა PPM on DSV cm (Parts Per Milion on Diameter of Spherical Volume)
ავტო შიმინგი ველის ჰომოგენურობისთვის
გამოკვლევის არის ზომა (X, Y, Z) FOV cm
გამოკვლევის მატრიცის ზომა min/max
გამოკვლევის 2D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გამოკვლევის 3D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გენტრი:
გენტრის გამოკვლევის ბორის დიამეტრი: არანაკლებ 60 cm
გენტრის ტიპი
გენტრის გამოკვლევის სიღრმე: cm
გენტრში მართვადი ვენტილაცია და განათება
პაციენტის მაგიდა:
პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg
ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილების სიჩქარე mm/sec
სასურველია მოსახსნელი (Dockable)
ქოილები: (მიუთიტეთ დეტალური ინფორმაცია, არხების რაოდენობა, ტექნოლოგია, პროგრამული მხარდაჭერა)
Body (Upper body, abdomen and pelvis) (მითითეთ ფასიც)
Head/Neck (Head and neck) (მითითეთ ფასიც)
Spine (Spine and combined measurements with other coils) (მითითეთ ფასიც)
Periperial angio (Peripheral MR angiography) (მითითეთ ფასიც)
Shoulder (Shoulder left and right) (მითითეთ ფასიც)
Wrist (Hands and fingers, left and right) (მითითეთ ფასიც)
Extremity (Knee left and right) (მითითეთ ფასიც)
Foot/Ankle (feet and ankles, left and right) (მითითეთ ფასიც)
Flex (Area of the body it covers) (მითითეთ ფასიც)
Loop (Small and large joints or inner ear) (მითითეთ ფასიც)
Breast (For female patients) (მითითეთ ფასიც)
სამუშაო კონსოლი:
ოპერატორის სამუშაო მაგიდა
მართვის კონსოლი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
პაციენტების რეგისტრაცია მართვა და შენახვა, Worklis ის მხარდაჭერა
რეკონსტრუქციის სიჩქარე Img/sec
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
პროგრამების დეტალური ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით): Head, Brain, Perfusion, Vascular, Cardiac, Body, Abdomen, Urology, Musculoskiletal, Oncolgy, Neurology
ორმხრივი აუდიო კავშირი პაციენტთან
ექიმის სამუშაო სადგური (Workstation):
კომპიუტერი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
პროგრამების ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით)
აქსესუარები:
პაციენტის მონიტორინგის და სასიგნალო საშუალებების ჩამონათვალი
პორტატული მეტალის დეტექტორი
კალიბრაციების და ხარისხის კონტროლის ფანტომები (შესაბამისი შესანახი თაროებით)
პაციენტის გადასაყვანი ანტიმაგნიტური სტრეჩერი
ვიბროაკუსტიკური ჩახშობის ნაკრები, პაციენტის ყურსასმენები აუდიო კავშირით
სასურველია პაციენტის ვიდეო მონიტორინგი
სასურველია გენტრის ოთახის ჟანგბადის კონცენტრაციის სენსორი
ჰელიუმი:
ჰელიუმის დონე მიღება-ჩაბარების დროს არანაკლებ 70 %
ჰელიუმის აორთქლება: ნულოვანი
კავშირის მხარდაჭერა:
DICOM, PACS, CD/DVD/USB Writer, Remote Service, როგორც კონსოლზე ასევე სამუშაო სადგურზე
სამუშაო გარემო პირობები:
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა °C, ტენიანობა %.
მოწოდების პირობები, გარანტია და დამატებითი მოთხოვნები:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ. (დეტალურად მიუთითეთ ტრენინგის დროები)
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
უფასო წინასაინსტალაციო Site planing და არსებული Faraday Cage ის შეფასება
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
მაგნიტური ოთახის სრულად მოწყობა ინტერიერის ჩათვლით (მიუთითეთ ფასი)
საინსტალაციო მოთხოვნები, ოთახების ზომები, დატვირთვა იატაკზე
კარის მეტალის დეტექტორი (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახის კლიმატი (მიუთითეთ ფასი)
ტექნიკური ოთახის კლიმატი (მიუთითეთ ფასი)
ჰელიუმის კომპრესორის ჩილერი (მიუთითეთ ფასი)
უწყვეტი დენის UPS (მაგნიტის და ჰელიმის ჩილერის ერთდროულად დაერთებისთვის საკმარისი სიმძლავრის) (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახში სამედიცინო აირების DIN სტანდარტის პორტები (2- O2, 1-MA4, 1-Vacum, 1- AGSS. (მიუთითეთ ფასი)
კონტრასტის ინჟექტორი პროტოკოლებში ინტეგრაციის ფუნქციით. (მიუთითეთ ფასი)
5 წლიანი სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ჰელიუმი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. (მიუთითეთ ფასი)

## MRI 3T
მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 380 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
მაგნიტორეზონანული ტომოგრაფი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის
მაგნიტის სიმძლავრე: 3.0 T.
დამოუკიდებელი RF არხების რაოდენობა: არანაკლებ 48, თითოულზე გამტარობა არანაკლებ 1 MHz
ერთდროულად ქოილების შეერთების რაოდენობა: არანაკლებ 4
გრადიენტის სიმძლავრე mT/m (mili Tesla per meter)
გრადიენტის ზრდის მინიმალური სიჩქარე T/m/s (Tesla per meter per second)
მაგნიტური ველის ჰომოგენურობა PPM on DSV cm (Parts Per Milion on Diameter of Spherical Volume)
ავტო შიმინგი ველის ჰომოგენურობისთვის
გამოკვლევის არის ზომა (X, Y, Z) FOV cm
გამოკვლევის მატრიცის ზომა min/max
გამოკვლევის 2D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გამოკვლევის 3D ჭრილის მინიმალური სისქე, mm
გენტრი:
გენტრის გამოკვლევის ბორის დიამეტრი: არანაკლებ 70 cm
გენტრის ტიპი
გენტრის გამოკვლევის სიღრმე: cm
გენტრში მართვადი ვენტილაცია და განათება
პაციენტის მაგიდა:
პაციენტის დატვირთვა არანაკლებ 200 kg
ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილების სიჩქარე mm/sec
სასურველია მოსახსნელი (Dockable)
ქოილები: (მიუთიტეთ დეტალური ინფორმაცია, არხების რაოდენობა, ტექნოლოგია, პროგრამული მხარდაჭერა)
Body (Upper body, abdomen and pelvis) (მითითეთ ფასიც)
Head/Neck (Head and neck) (მითითეთ ფასიც)
Spine (Spine and combined measurements with other coils) (მითითეთ ფასიც)
Periperial angio (Peripheral MR angiography) (მითითეთ ფასიც)
Shoulder (Shoulder left and right) (მითითეთ ფასიც)
Wrist (Hands and fingers, left and right) (მითითეთ ფასიც)
Extremity (Knee left and right) (მითითეთ ფასიც)
Foot/Ankle (feet and ankles, left and right) (მითითეთ ფასიც)
Flex (Area of the body it covers) (მითითეთ ფასიც)
Loop (Small and large joints or inner ear) (მითითეთ ფასიც)
Breast (For female patients) (მითითეთ ფასიც)
სამუშაო კონსოლი:
ოპერატორის სამუშაო მაგიდა
მართვის კონსოლი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
პაციენტების რეგისტრაცია მართვა და შენახვა, Worklis ის მხარდაჭერა
რეკონსტრუქციის სიჩქარე Img/sec
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
პროგრამების დეტალური ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით): Head, Brain, Perfusion, Vascular, Cardiac, Body, Abdomen, Urology, Musculoskiletal, Oncolgy, Neurology
ორმხრივი აუდიო კავშირი პაციენტთან
ექიმის სამუშაო სადგური (Workstation):
კომპიუტერი, კლავიატურა, თაგვი, DVD/CD USB ჩამწერი
მონიტორი (Medical Grade), არანაკლებ 19 inch, 1920x1080, 2 ცალი.
სოფთის ვერსია
პროგრამების ჩამონათვალი (უვადო ლიცენზიით)
აქსესუარები:
პაციენტის მონიტორინგის და სასიგნალო საშუალებების ჩამონათვალი
პორტატული მეტალის დეტექტორი
კალიბრაციების და ხარისხის კონტროლის ფანტომები (შესაბამისი შესანახი თაროებით)
პაციენტის გადასაყვანი ანტიმაგნიტური სტრეჩერი
ვიბროაკუსტიკური ჩახშობის ნაკრები, პაციენტის ყურსასმენები აუდიო კავშირით
სასურველია პაციენტის ვიდეო მონიტორინგი
სასურველია გენტრის ოთახის ჟანგბადის კონცენტრაციის სენსორი
ჰელიუმი:
ჰელიუმის დონე მიღება-ჩაბარების დროს არანაკლებ 70 %
ჰელიუმის აორთქლება: ნულოვანი
კავშირის მხარდაჭერა:
DICOM, PACS, CD/DVD/USB Writer, Remote Service, როგორც კონსოლზე ასევე სამუშაო სადგურზე
სამუშაო გარემო პირობები:
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა °C, ტენიანობა %.
მოწოდების პირობები, გარანტია და დამატებითი მოთხოვნები:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ. (დეტალურად მიუთითეთ ტრენინგის დროები)
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
უფასო წინასაინსტალაციო Site planing და არსებული Faraday Cage ის შეფასება
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
მაგნიტური ოთახის სრულად მოწყობა ინტერიერის ჩათვლით (მიუთითეთ ფასი)
საინსტალაციო მოთხოვნები, ოთახების ზომები, დატვირთვა იატაკზე
კარის მეტალის დეტექტორი (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახის კლიმატი (მიუთითეთ ფასი)
ტექნიკური ოთახის კლიმატი (მიუთითეთ ფასი)
ჰელიუმის კომპრესორის ჩილერი (მიუთითეთ ფასი)
უწყვეტი დენის UPS (მაგნიტის და ჰელიმის ჩილერის ერთდროულად დაერთებისთვის საკმარისი სიმძლავრის) (მიუთითეთ ფასი)
გენტრის ოთახში სამედიცინო აირების DIN სტანდარტის პორტები (2- O2, 1-MA4, 1-Vacum, 1- AGSS. (მიუთითეთ ფასი)
კონტრასტის ინჟექტორი პროტოკოლებში ინტეგრაციის ფუნქციით. (მიუთითეთ ფასი)
5 წლიანი სერვის ხეშეკრულების ჯამური ღირებულება, მწარმოებლის რეკომენდებული გეგმიური სერვისი მიხედვით და ყველა შესაცვლელი დეტალის ჩათვლით (გეგმიური და არაგეგმიური). მათშორის ჰელიუმი, გარდა მფლობელის ბრალეულობით გამოწვეული ზიანისა. (მიუთითეთ ფასი)

## ANGYO
ანგიოგრაფი - 2 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
მანგიოგრაფი, მონოპლანი, ჭერის ან იატაკის ფიქსაციით.
მუშაობის და პროგრამის რეჟიმები: მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. DSA. RoadMap. 3D Real Time. კარდიო ინტერვენციული, გულის სეგმენტაცია, ნავიგაცია, Real-time stent enhancement, ნეირო ვასკულარული, ცერებრალური, AVM (Aarteriovenous malformation), სპინალური, პერიფერიული ანგიოქირურგიული, აბდომენალური ქირურგიული, ციფრული ზუმი, ასაკის მიხედვით დოზის კონტროლის და შემცირების პროგრამა.
პოზიციონირება: ბრუნვის სიჩქარე: გრადუსი/წმ. (მიუთითეთ) Caudal, Cranial, LAO, RAO (მიუთითეთ გრადუსები)
მილაკი: სიმძლავრე: მიუთითეთ kV, mA. სითბოტევადობა: მიუთითეთ MHU. გაგრილების სიჩქარე: მიუთითეთ KHU/min. ფოკუსის ზომა: მიუთითეთ mm გაგრილების ტიპი: მიუთითეთ
დეტექტორი: ბრტყელი, ფიფრული. ზომა: 30 x 30 cm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა) მატრიცის ზომა: 1024 x 1024 px (მიუთითეთ ზუსტი ზომა) გარჩევითობა: lp/mm (მიუთითეთ ზუსტი ზომა) ელემენტების რაოდენობა: (მიუთითეთ) FOV (L x W) ხედვის არე: cm (მიუთითეთ) კადრის მაქსიმალური სიხშირე: არანაკლებ 30 fps
კოლიმატორი და ფილტრაცია: ავტომატური ფილტრი: Al, Cu. (მიუთითეთ)
მაგიდა: ჰორიზონტალურად ლატერალური მოძრაობა, მიუთითეთ დიაპაზონი cm ჰორიზონტალურად ლოგნიტუდალური მოძრაობა, მიუთითეთ დიაპაზონი cm ვერტიკალური მოძრაობა, მიუთითეთ დიაპაზონი cm დახრილობა, მიუთითეთ კუთხეები ბრუნვა, მიუთითეთ კუთხეები ზედაპირი, მიუთითეთ ზომები პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 200 kg
მონიტორები: საპროცედუროს: მიუთითეთ რაოდენობა და ზომა. საოპერატოროს: მიუთითეთ რაოდენობა და ზომა.
პროგრამული მართვის კომპიუტერი: პაციენტების რეგისტრაციის და ბაზის მართვა, პაციენტის შენახვის შესაძლებლობა, მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. პროგრამის ენა ინგლისური. რეკონსტრუქციის სიჩქარე 65 f/ps (მიუთითეთ). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. (მიუთითეთ).
მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი, კონსოლი, დისტანციური პულტი
დამატებითი სამუშაო სადგური(Work Station): სრული სისტემა, კვლევების რეფორმატის და დამუშავების პროგრამები, მუდმივი ლიცენზიით. (მიუთითეთ პროგრამების ჩამონათვალი). მონიტორი (Medical Grade) არანაკლებ 24 დიუმი ან ორი ცალი 19 დიუმი. 3D reconstruction and visualization, Bone Xpress, Aortic Valve Guidance, Automatic segmentation and navigation, stant measurments,
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM 3.0. PACS. TCP/IP. DICOM worklist licence.
დოზის რეგისტრაცია: DAP, Air Kerma, Real time dose monitoring
აქსესუარები: კვლევების DICOM ფორმატში CD-DVD, USB ჩამწერი. ორმხრივი აუდიო კავშირი საოპერატორო და საპროცედურო ოთახებს შორის. დისტანციური პულტი, კალიბრაციის ფანტომები. პაციენტის საფიქსაციო აქსესუარები. პაციენტის მონიტორინგი (მიუთითეთ ჩამონათვალი).
კორპუსი: ანტისტატიკური, ანტიბაქტერიული, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახების ზომები, დატვირთვა იატაკზე, უწტვეტი დენის წყაროს სიმძლავრე, ტექნიკური და საპროცედურო ოთახის კლიმატი.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 10 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, ჩილერების ჩათვლით. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
ახალი მილაკის ფასი
ახალი დეტექტორის ფასი
წლიური მეინთენანს ნაკრების ფასი
წლიური მეინთენანს სამუშაოს ფასი
პოსტსაგარანტიო 5 წლიანი სერვისული მომსახურების ღირებულება ყველა დეტალის ჩათვლით, მათშორის მილაკის.
ინჟექტორი: ორი შპრიცით. შპრიცების გათბობის ფუნქცია. აპარატის პროტოკოლებთან ინტეგრაცია. (მიუთითეთ ფიქსაციის ტიპი, ჭერის ან იატაკის)