## კარდიოგრაფი
კარდიოგრაფი 1ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კარდიოგრაფი. 12 სტანდარტული განხრის ჩაწერის შესაძლებლობით. არხების ჩაწერა 3/1 (3 სტანდარტული არხი (ამორჩევის საშუალებით) + 1 რითმის არხი) შესაძლებლობით. ეკგ-ს გადაღების მანუალური და ავტომატური რეჟიმით. ფილტრები: მაღალეფექტური ბაზისური ფილტრი, დაბალი სიხშირის ფილტრი, კუნთის შეკუმშვის ფილტრი, მაღალი სიხშირის ფილტრი. მგრძნობელობა 5, 10, 20 მმ/მვ. დიაგნოსტიკური სიხშირეების დიაპაზონი არანაკლებ 0,67-150 ჰც-ისა. ავტომატურრი დიაგნოსტირება.
პაციენტების რეგისტრაციის და შენახვის შესაძლებლობა
პრინტერი: ინტეგრირებული თერმული
აქსესუარები: მოზრდილთა
კავშირის მხარდაჭერა: სასურველია Ethernet
მართვა: ინფორმაციული ფერადი დისპლეი. ღილაკები.
საგანგაშო სიგნალები: ტექნიკური გაუმართაობა, ელემენტის მდგომარეობა
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 90 min.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
აქ შეიძლება მოვითხოვოთ სათადარიგო კომპონენტების განფასებაც

## პაციენის მონიტორი IBP + CO
პაციენტის მონიტორი ინვაზიური კაპნოგრაფით - 23 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
პაციენტის სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორი. მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატალური პროგრამული უზრუნველყოფით
გაზომვის პარამეტრები: EKG, SPO2, T1,T2, NIBP, IBP1, IBP2, RESP, CO2.
პროგრამა: პაციენტის რეგისტრაცია, მედიკამენტების გამოთვლა, ლოგების და პარამეტრების შენახვა არანაკლებ 48 hr.
პაცინტის ასაკი: მოზრდილთა, პედიატრიული, ნეონატალური
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
დისპლეი: არანაკლებ 10 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, საშუალო ზომა. IBP კაბელის სტანდარტი Abbott/Meex
ხამურის დონე: არაუმეტეს 40 db
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, საურველია უკაბელო, ცენტრალური მონიტორინგის სიტემაში გაერთიანების შესაძლებლობა არანაკლებ 32 მონიტორზე
მართვა: დისპლეი არანაკლებ 10 inch, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°, სასურველია სენსორული. ღილაკები.
კორპუსი: უნივერსალურ ჰოსიზონტალურ სადგამზე სადგამზე დამაგრების შესაძლებლობით. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 60 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
პედიატრიული აქსეასუარების კომპლექტის ფასი
ნეონატალური აქსეასუარების კომპლექტის ფასი

## დეფიბრილატორი
დეფიბრილატორი - 27 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
დეფიბრილატორი, ბიფაზური, გარეგანი პეისინგით და კარდიოვერსიით(სინქრონული და ასინქრონული). ავტომატური და მანუალური მართვა. თვითტესტირების ფუნქციით. მოზრილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის.
განმუხტვის ენერგია: დიაპაზონი 1 - 360 J.
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
პრინტერი: ინტეგრირებული თერმული
აქსესუარები: არაინვაზიური პეისინგის, დასაწებებელი ფიბრილაციის, EKG და სატესტო კაბელები.
კავშირის მხარდაჭერა: სასურველია Ethernet
მართვა: ინფორმაციული ფერადი დისპლეი. ღილაკები კორპუსზე ელექტროდებზე.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
აქ შეიძლება მოვითხოვოთ სათადარიგო კომპონენტების განფასებაც

## ენდოსკოპიური რეცხვის და დეზინფე
ენდოსკოპიური რეცხვის და დეზინფექციის სისტემა - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი და მარკირება: CE და/ან FDA, ISO 13485, ISO 9001.
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები | $ 5700 (საზღვაო) / $7300 (საჰაერო)
ენდოსკოპიური გამრეცხი და დეზინფექციის სისტემა, გასტროსკოპია, კოლონოსკოპია, დუედენოსკოპია, ბრონხოსკოპია
ენდოსკოპიური გამრეცხი და დეზინფექციის სისტემა. უნივერსალური, სხვადასხვა მწარმოებლის სკოპებთან თავსებადი. ერთი სკოპისთვის. ექსპოზიციის პროგრამირება დროის და ფუნქციის მიხედვით. პროგრამების სწრაფი გადართვის შესაძლებლობა. სკოპის ლიკის (გაონვის) ავტომატური შემოწმებით. დეზინფექტანტის კონტეინერის მოცულობა ± 9 L. განზავებულ და განუზავებელ დეტეგენტთან და დეზინფექტით მუშაობის შესაძლებლობა. სკოპის და ოპერატორის RF ან Barcode იდენტიფიკატორი. ინტეგრირებული თერმო პრინტერი პროცედურის მონაცემების სრულიად ბეჭდვისთვის. მართვის ფერადი დისპლეი. ცივი წყლით მუშაობის შესაძლებლობა.
კავშირის მხარდაჭერა: სასურველია HIS თან ინტეგრაცია HL7, DICOM. პროცესის აპლიკაციით დისტანციური მონიტორინგი.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, Type B.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
სკოპის RF იდენტიკატორის ფასი
ოპერატორის RF იდენტიკატორის ფასი
აუცულებელი სახარჟი მასალების ჩამონათვალი და ერთი კომპლექტის განფასება

## MRT თავსებადი სასუნთქი
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი MRT სთან თავსებადი - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. პორტატული, 3T MRT სთან თავსებადი.
სუნთქვის რეჟიმები: IMV, CPAP
ერთეული მოცულობა: დიაპაზონი არანაკლებ 25 - 2000 mL სუნთქვის სიხშირე: დიაპაზონი არანაკლებ 2 - 60 Hz ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა: დიაპაზონი არანაკლებ 0.2 -8 sec ჩასუნთქვის წნევა: დიაპაზონი არანაკლებ 5 - 90 cm H2O ნაკადი: დიაპაზონი არანაკლებ 3 - 120 L/Min PEEP: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 45cm H2O I:E: დიაპაზონი არანაკლებ 1:299 - 4.00:1 O2%: დიაპაზონი არანაკლებ 21% - 100%
სამედიცინო აირები: O2, შესაბამისი მილით.
საგანგაშო სიგნალი
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი. მწარმოებლის მიერ სასურველია, სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ.თბილისი.
დამატებითი განფასება:
ყველა მრავალჯერადი და ერთჯერადი აქსესუარის განფასება შესაბამსის შეკვეთის კოდებით.
ერთჯერადის შემთხვევაში მოგვაწოდონ მინიმუმ 10 კონტური. მრავალჯერადის შემთხვევაში კი 2 ცალი

## ვიდეო ლარინგოსკოპი
ვიდეო ლარინგოსკოპი - 7 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ვიდეო ლარინგოსკოპი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის, მაკინტოშის და მილერის პირების ნაკრებით, არანაკლებ 3 ზომა. საურველია ბრონქოსკოპთან თავსებადობის ფუნქცია.
დისპლეი: ფერადი, ზომა არანაკლებ 3 in, კადრის სიხშირე არანაკლებ 30FPS, მიუთითეთ ხედვის კუთხე და გარჩევითობა pix.
განათება: LED, არანაკლებ 2000 Lux
შიდა ელემენტი: დამუხტვადი ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:

## დეფიბრილატორი MRI
დეფიბრილატორი MRI - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
MRI (1.5 - 3.0 T) სთან თავსებადი დეფიბრილატორი, ბიფაზური, ავტომატური და მანუალური მართვა. თვითტესტირების ფუნქციით. მოზრილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის.
განმუხტვის ენერგია: დიაპაზონი 1 - 360 J.
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის და ხმის დონის რეგულირებით.
პრინტერი: ინტეგრირებული თერმული
აქსესუარები: დასაწებებელი ფიბრილაციის, EKG და სატესტო კაბელები.
კავშირის მხარდაჭერა: სასურველია Ethernet
მართვა: სასურველია ინფორმაციული ფერადი დისპლეი. ღილაკები კორპუსზე ელექტროდებზე.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 120 min.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
დეფიბრილატორის დასადები ურიკა, ადვილად გადაადგილებადი, გორგოლაჭების ჩამკეტით, MRI (1.5 - 3.0 T) სთან თავსებადი. ფასი

## მონიტორი MRI
პაციენტის მონიტორი MRI - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
MRI (1.5 - 3.0 T) სთან თავსებადი პაციენტის სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორი. მოზრდილთა, პედიატრიული პაციენტებისთვის. შესაბამისი სადგამით.
გაზომვის პარამეტრები: EKG, SPO2, T, NIBP, IBP1, IBP2, RESP
საგანგაშო სიგნალები: ყველა გაზომვითი/გამოთვლითი პარამეტრების დიაპაზონის, ხმის დონის რეგულირებით.
ხამურის დონე: არაუმეტეს 40 db
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, და პედიატრიული, საშუალო ზომები
კავშირის მხარდაჭერა: Ethernet, საურველია უკაბელო
მართვა: დისპლეი (მიუთითეთ ზომა) in, ფერადი, ხედვის კუთხე არანაკლებ 170°
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1.
შიდა ელემენტი: ავტონომიური მუშობის რეჟიმი არანაკლებ 60 min
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-30°C, 30-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
პედიატრიული აქსეასუარების კომპლექტის ფასი

## ქირურგიული ელ.დანა
ქირურგიული ელ. დანა - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ქირურგიული ელ. დანა, ჭრის და კოაგულაციის რეჟიმებით, მართვის პროგრამბით
სამუშაო სიხშირე: დიაპაზონი არანაკლებ 400 - 500 kHz ± 5%
გამომავალი მაქსიმალური სიმძლავრე: არანაკლებ 400 W
გამომსვლელები: 2 მონოპოლარი, 1 ბიპოლარი.
აქსესუარები: მონოპოლარის და ბიპოლარის პედალი, პასიური ელექტროდი მრავალჯერადი, პასიური ელექტროდების ერთჯერადი ნაკრები, მონოპოლარის და ბიპოლარის ინსტრუმენტები
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, CF
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ელექტროდანის სადგამი ურიკა, გორგოლაჭებზე, ჩამკეტით. ფასი
ბიპოლარის კაბელის ფასი
მინოპოლარის კაბელის ფასი
ერთჯერადი პასიური ელექტროდის ფასი
მრავალჯერადი პასიური ელექტროდის ფასი

## ქირურგიული სანათი
ქირურგიული სანათი - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ზოგადქირურგიული საოპერაციო ქირურგიული LED სანათი, ჭერის ფიქსაციით, ორი რეფლექტორით, სამი ტელესკოპიური მკლავით, ამათგან ერთი მონიტორისთვის ინტეგრირებული ვიდეო კამერით არანაკლებ FHD ხარისხი. ფოკუსის, ინტენსივობის, განათების ტემპერატურის მართვით.
მონიტორი: FHD, Medical grade, არანაკლებ 26 in, სასურველია უკაბელო გადაცემა
კამერა: FHD სასურველია უკაბელო გადაცემა, ჩამწერის შემდგომი ინტეგრაციით
პარამეტრები: დიდი რეფლერორის განათება: არანაკლებ 160 000 Lux დიდი რეფლერორის განათება: არანაკლებ 120 000 Lux ნათურების სიცოცხლის ხანგრძლივობა: არანაკლებ 50 000 hr ფერის გადაცემის ინდექსი Ra: არანაკლებ 96 % ფერის რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 3500-5000 K ფოკუსის რეგულირების დიამეტრის დიაპაზონი: არანაკლებ 120 -150 mm ტემპერატურის მატება ფოკუსის არეალში: არაუმეტეს 0,5°C
აქსესუარები: ხელის მართვის სტერილებადი დამატებითი კომპლექტი თითოეულ რეფლექტორზე 4 სახელური
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IP 54
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
ვიდეო ჩაწერის სისტემა FHD, უკაბელო კავშირით, არანაკლებ 500 GB ტევადობა.

## საოპერაციო მაგიდა
საოპერაციო მაგიდა - 1 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
საოპერაციო მაგიდა. ზოგადი ქირურგია, სამეანო-გინეკოლოგიური. (დამატებით სამომავლოდ ტრავმატოლოგიური, ნეიროქირურგიული, ანგიოლოგიური, უროლოგიური აქსესუარების თავსებადობით)
მართვა: სრულად ავტომატური, ელექტო (შესაძლებელია ნაწილობრივ ჰიდრავლიკური) მართვის პულტი
სექციები: არანაკლებ 5 სექცია, თავის და კიდურების სექციის მოხსნის შესაძლებლობით.
პოზიციონირება და ზომები: (მიუთითეთ ყველა პოზიცია პარამეტრებით) ვერტიკალური: დიაპაზონი არანაკლებ 400 mm (მიუთითეთ Min და Max სიმაღლე mm) ჰორიზონტალური: დიაპაზონი არანაკლებ 300 mm ტრენდელბურგი: დიაპაზონი არანაკლებ ± 25° თავის სექციის მოძრაობა: დიაპაზონი არანაკლებ +30° / -80° ფეხის სექციის მოძრაობა (მაღლა, ბადლა, გვერდითი): დიაპაზონი არანაკლებ +65° / -90° / +80° შუა წელის მოხრა: დიაპაზონი არანაკლებ +220° / 90° ლატერალური დახრა: დიაპაზონი არანაკლებ ± 20° თირკმლის პოზიცაი: არანაკლებ 10 mm სიგრძე: არანაკლებ 2100 mm სიგანე: არანაკლებ 600 mm ადვილად გადაადგილებადი საბურავების ერთიანი ჩამკეტით
ზედაპირი: რენტგენო გამტარი, სველი წესით დამუშავების მიმართ მედეგი რბილი ზედაპირი. მიუთითეთ მასალის ტიპი და სისქე, mm.
აქსესუარები: ზედა კიდურების დამჭერი, ქვედა კიდურების გინეკოლოგიური დამჭერი, პაციენტის გვერდითი ფიქსატორები, პაციენტის დამჭერი ღვედი, ანესთეზიოლოგის ეკრანის ფიქსატორი.
პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 300 kg
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
სრული ტრავმატოლოგიური ნაკრების ფასი
სრული ანგიოლოგიური ნაკრების მონაცემები და ფასი
პაციენტის სილიკონის საფიქსაციო საშუალებების (თავი, მუხლები, ზედა კიდურები, ქუსლები) ფასი

## მცირე სპეციფიკაციების ინვენტარი
დასახელება | სპეციფიკაცია | მდგომარეობა | რაოდენობა | მომწოდებლის სპეციფიკაცია | ქვეყანა | კომპანია | ფასი | ვალუტა | მოწოდების ვადა | გარანტია | კომენტარი
შოკის ურიკა | • უჟანგავი რკინის კარკასით 304 ან ABS მატერიალით, რომ დეზინფექციას ექვემდებარებოდეს • 5/6 უჯრით • რეგულირებადი დეფიბრილატორის უჯრა ინტეგრირებული ზედაპირზე • ინტეგრირებული ცილინდრის დამჭერი, შტატივის სადგამი, უჟანგავი ფოლადის ნარჩენების ურნა და CPR მაგიდა • ცენტრალური საკეტის სისტემა და 50 პლასტმასის საკეტი | ახალი | 27
შტატივი | 4 საკიდით , მინიმუმ 4 ბორბლით , მყარი და დეზინფექციას უნდა ექვემდებარებოდეს | ახალი | 25
კაპნოგრაფი | Drager Vamos Plus | მეორადი/ახალი | 2
გასტროსკოპი | FUJIFILM; EPX-3500HD-სთვის გასტროსკოპი- EG-530CT | მეორადი/ახალი | 1
გასტროსკოპი | OLYMPUS.. gastroscopy -GIF-H190(ირიგაციის სისტემით) | მეორადი/ახალი | 1
ლარინგოსკოპი | ზომები - 00 0 1 2 3 4 მაკინტოში (მოხრილი) და მილერი (სწორი) | ახალი | 7
ლარინგოსკოპი | 00 0 1 მაკინტოში (მოხრილი) და მილერი (სწორი) | ახალი | 2
ლარინგოსკოპი | 1 2 3 4 მაკინტოში (მოხრილი) და მილერი (სწორი) | ახალი | 10
ჟანგბადის ბალონი რექდუქტორით | 3 ლიტრიანი | ახალი | 20
ჰოლტერი | 1)Adopt 12-lead system of international standard, continuously record ECG waveform up to 48-hour. 2)Sync analysis for 12-lead, and any channels can be selected as the main analysis channel, which ensures that QRS waveform can be found accurately, and no distortion. 3)With more than 10 templates(such as atrial premature beat, ventricular premature beat, long interval, atrial fibrillation, etc.) and many user-defined modules, which can almost distinguish any kind of pathologic waveforms. 4)Flexible atrial fibrillation analysis, which ensures that physicians can use the whole or segmented AUTO/manual analysis, more accurate in atrial fibrillation analysis. 5)All pacemakers(such as AAI, VVI, DDD etc.) can be analyzed by the powerful pacemaker analysis function. 6)Single or full-lead ECG in any time bucket can be reviewed by the fast review analysis function. 7)With analysis functions for 5-minute, 1-hour and whole heart rate variability. 8)One-key print, convenient and fast to print the reports. 9)The death risk in patients with myocardial infarction can be predicted by the "HRT" analysis function. 10)“T-Wave alternation” is an important index to predict the malignant arrhythmia and sudden cardiac death. 11)With QTD(QT dispersion), VCG(vector cardiogram), VLP(ventricular late potential) and TVCG(time vector cardiogram) analysis modules, more valuable in analysis report. Accessories 1.Lead cable (1 set) 2.ECG electrode (1 bag) 3.USB cable(1) 4.PC-software(1) 5.Black carry Bag(1) 6. User manual(1) | ახალი | 4
რენტგენო დამცავი ხალათი | FULL PRO Front : 0,50 mm Pb Rear:0,25 mm Pb | ახალი | 7
რენტგენო დამცავი საყელო | ზომა Large - 0,50 mm Pb | ახალი | 7
რენტგენო დამცავი სათვალე | Frame Size: 57-16-125 , • 0.75mm Lead Equivalency Schott SF6 Radiation Protective Lenses. • 0.35mm Lead Equivalency Side Shields for Lateral Protection. • Rubberized Temple Bars and Removable Nose Pads in 3 Sizes | ახალი | 7
რენტგენო დამცავი გონადების | სეტი - Small , Medium , Large - 0,50 mm Pb | ახალი | 7