## საოპერაციო მაგიდა
საოპერაციო მაგიდა
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
საოპერაციო მაგიდა. ზოგადი ქირურგია,უროლოგია, გინეკოლოგიური. (დამატებით სამომავლოდ ტრავმატოლოგიური, ნეიროქირურგიული, ანგიოლოგიური, აქსესუარების თავსებადობით)
მართვა: სრულად ავტომატური, ელექტო (შესაძლებელია ნაწილობრივ ჰიდრავლიკური) მართვის პულტი
სექციები: არანაკლებ 5 სექცია, თავის და კიდურების სექციის მოხსნის შესაძლებლობით.
პოზიციონირება და ზომები: (მიუთითეთ ყველა პოზიცია პარამეტრებით) ვერტიკალური: დიაპაზონი არანაკლებ 500 mm (მიუთითეთ Min და Max სიმაღლე mm) ჰორიზონტალური: დიაპაზონი არანაკლებ 380 mm ტრენდელბურგი: დიაპაზონი არანაკლებ ± 30° თავის სექციის მოძრაობა: დიაპაზონი არანაკლებ -45° / +90° ფეხის სექციის მოძრაობა (მაღლა, ბადლა, გვერდითი. ცალკცალკე): დიაპაზონი არანაკლებ +90° / -90° / +80° შუა წელის მოხრა: დიაპაზონი არანაკლებ +210° / -120° ლატერალური დახრა: დიაპაზონი არანაკლებ ± 20° თირკმლის პოზიცაი: არანაკლებ 100 mm სიგრძე: არანაკლებ 2100 mm სიგანე: არანაკლებ 550 mm ადვილად გადაადგილებადი საბურავების ერთიანი ჩამკეტით
ზედაპირი: რენტგენო გამტარი, სველი წესით დამუშავების მიმართ მედეგი რბილი ზედაპირი. მიუთითეთ მასალის ტიპი და სისქე, mm.
აქსესუარები: ზედა კიდურების დამჭერი, ქვედა კიდურების გინეკოლოგიური/უროლოგიური დამჭერი, პაციენტის გვერდითი ფიქსატორები, პაციენტის დამჭერი ღვედი, ანესთეზიოლოგის ეკრანის ფიქსატორი. მიუთითეთ სრული ჩამონათვალი.
პაციენტის დატვირთვა: არანაკლებ 500 kg
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი
დამატებითი განფასება:
სრული ტრავმატოლოგიური ნაკრების ფასი
სრული ანგიოლოგიური ნაკრების მონაცემები და ფასი
პაციენტის სილიკონის საფიქსაციო საშუალებების (თავი, მუხლები, ზედა კიდურები, ქუსლები) ფასი