## ლაპარასკოპიული სისტემა 4K
ლაპარასკოპიული სისტემა
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლი მონაცემები | ერთეულია ფასი
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485.
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ლაპარასკოპიული სისტემა, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. ზოგადი, აბდომენალური, ნეიროქირურგია, გინეკოლოგია,-უროლოგია, თორაკალური.
ვიდეო სისტემა: 4K ვიდეო სისტემა. სიგნალის გამომცვლელები, SDI, DVI, HDMII ციფრული. ფერის ბალანსირება. სასურველია ავტო ფოკუსირება და მუშაობის რეჟიმების არჩევა.
ვიდეო კამერა ზოგადი: 4K ლაპარასკოპიული კამერა, უნივერსალური, პროგრამირებადი ღილაკებით, ავტოკლავირებადი. ზუმი არანაკლებ 2x (მიუთითეთ ზუსტი ზომა), ჩიპი არანაკლებ 3 (მიუთითეთ ზუსტი რაოდენობა). ავტოკლავორებადი.
სინათლის წყარო: არანაკლებ 300W ქსენონის იდენტური განათების LED. ინტენსივობის რეგულირებით. სასურველია სათადარიგო ნათურის არსებობა. ავტოკლავორებადი 2 ცალი სინათლის კაბელი არანაკლებ 3 m.
მონიტორი: სამედიცინო ქირურგიული მონიტორი, LCD / LED. ზომა არანაკლებ 32", რეზოლუცია 4K. ხედვის კუთხე არანაკლებ 178°. კონტრასტულობა არანაკლებ 1000:1. ფერის რაოდენობა არანაკლებ 16M, 8 bit. დაცვის კლასი არანაკლებ IP22.
ინსუფლატორი: ნაკადი რეგულირებადი არანაკლებ 0 - 40 L/min, წნევა რეგულირებადი არანაკლებ 0 - 30 mmHg. CO2 გათბობის ფუნქცია. ბოლის ავტომატური ევაკუაცია. მრავალჯერადი, სტერილებადი ინსუფლაციის მილი 2 ცალი. ბალონის წნევაზე მუშაობის შესაძლებლობით. ბალონის რედუქტორი, მაღალი წნევის მილით ბალონისთვის და ცენტრალური სისტემისთვის. CO2 გათბობის ფუნქცია. სასურველია ბოლის ავტომატური ან პედალის მართვით ევაკუაცია.
ელექტრო დანა: მაღალსიხშირული ელექტროქირურგიული გენერატორი, ლაპარასკოპიული პროცედურებისთვის, აბდომენალური, გინეკოლოგია, უროლოგია, მონოპოლარული/ბიპოლარული ჭრის და კოაგულაციის, მაქსიმალური სიმძლავრე არანაკლებ 300W. სამუშაო რეჟიმების შერჩევა, Auto, Force, Pure, Spray. მონოპოლარული და ბიპოლარული მართვის პედალი. მრავალჯერადი ნეიტრალური ელექტროდი. გამომსვლელები: მონოპოლარი 2 x 3-pin (Ø 4 mm), საერთაშორისო სტანდარტის, ბიპოლარი 1 x 2-pin (Ø 4 mm, 28.8 mm)საერთაშორისო სტანდარტი. ბიპოლარის მრავალჯერადი კაბელი. Saline Cut რეჟიმი უროლოგიისთვის (ჰისტერო, ტური) ინტეგრირებული LigaSure ტიპის ფუნქცია. ერთჯერადი ნეიტრალური ელექტროდის კაბელი.
ლაპარასკოპიული ურიკა, სადგამი: ლაპარასკოპიული სისტემის ურიკა, სადგამი, ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, გორგოლაჭების ჩამკეტით. მონიტორის მოძრავი საკიდით არანაკლებ 32", სასურველია კამერის სამაგრი. სასურველია აქსესუარების შესანახი უჯრა. სამედიცინო სველი წესით დამუშავების მიმართ მედეგი ზედაპირით. საჭირო რაოდენობის ელ. ჩამრთველებით. სასურველია CO2 ბალონის ფიქსატორით ან ბალონის ცალკე სადგამი ურიკა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I, Type B.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი

## ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები 4K
ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები
მოთხოვნილი მონაცემებ |  | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
კატალოგის ნომერი/ლინკი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485.
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები | რაოდენობა | კოდი | ფასი
ზოგადი, მუცლის ღრუ, გინეკოლოგია,უროლოგია.
Telescope 30°, 5 mm, 29 cm 4K, with autoclaveble container. | 2
Telescope 0°, 5 mm, 29 cm 4K, with autoclaveble container. | 2
Telescope 30°, 10 mm, 31 cm 4K, with autoclaveble container. | 2
Trocar, size 6 mm | 12
Trocar, size 11 mm | 5
VERESS Pneumoperitoneum Needle | 3
Reducer 11/5mm | 3
CLICKLINE KELLY Grasping Forceps | 3
CLICKLINE Grasping Forceps | 6
CLICKLINE CROCE-OLMI Grasping Forceps | 6
CLICKLINE Grasping Forceps | 5
ROBI Forceps Insert | 1
ROBI KELLY Grasping Forceps | 2
CLICKLINE Scissors | 4
CLICKLINE METZENBAUM Scissors | 4
CLICKLINE Hook Scissors | 4
Macro Needle Holder, 5 mm, 33 cm | 4
Macro Needle Holder, 5 mm, 33 cm | 4
Knot Tier | 3
Fascial Closure Instrument, 2.8mm, 17cm | 3
Suction and Irrigation Tube, 36 cm | 3
MENGHINI Liver Biopsy Needle | 3
Coagulating and Dissecting Electrode | 3
Unipolar High Frequency Cord, 300 cm | 3
Sealing Cap, black, 5x | 3
Sealing Cap, green, 5x | 3
Silicone Leaflet Washer | 3
Trocars 8-12 mm, 6 cm | 20
Bipolar High Frequency Cord, 300 cm | 2
Fiber Optic Light Cable, 300cm, Ø4.8mm | 2
VERESS Pneumoperitoneum Needle | 1
Trocar, size 3.9 mm | 8
Telescope 0°, 3.3 mm, 25 cm 4K, with autoclaveble container. | 1
Telescope 30°, 3.3 mm, 25 cm 4K, with autoclaveble container. | 1
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარებიდან არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების ვადა გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ ქუთაისი