## Sheet1
პორტატული ექოსკოპის აპარატი, 4 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485, ISO 9001.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
პორტატული, მობილური ექოსკოპიის აპარატი, პრემიუმ კლასის, ნეონატალური, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ზოგადი აბდომინალური და სამეანო/გინეკოლოგიური, მცირე ზომის ობიექტებისთვის, ტრანსკრანიალური ექო, ექოკარდიოგრაფია (ჰარმონიკული ექო).
პროგრამები: Abdominal, Harmonic Echocardiography, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, Echocardiography, Duplexography. Vascular carotid, Arterial, Venous, Intervent. გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Biplane PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Harmonics Panoramic Contrast AutoScan გამოთვლები: სისხლის მიმოქცევის პარამეტრები, მენჯ- ბარძყიs ძვლების გაზომვები, თავის ტვინის, მუცლის ღრუს ქსოვილების, საშარდე სისტემა, ლიმფური კვანძები.
ერთდროულად არანაკლებ ორი ტრანსდუსერის მიერთები შესაძლებლობა და ერთი სათადარიგო(უქმი) პორტი, ან 3 მოქმედი პორტი
ტრანსდუსერი: აბდომენალური მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz): არანაკლებ 2 - 6 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: აბდომენალური მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz): არანაკლებ 1 -8 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ხაზოვანი მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz): არანაკლებ 6 - 18 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ხაზოვანი მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz): 5 - 14 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: კარდიო მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz): არანაკლებ 2 - 4 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ნეონატალური კარდიოლოგიური/ტრანსკრანიალური სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 3 - 11 MHz ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: ახალშობილთა გულის ქსოვილები, თავის ტვინი/ტრანსკრანიალური მოდელი ფასი
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
EKG კაბელი
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
ინტეგრირებული აკუმულატორი, არანაკლებ 30 წთ მუშაობის რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი ორიგინალი ურიკით, საბურავების ჩამკეტით.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-35°C, 15-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით