## ამბულატორიული
ამბულატორიული ექოსკოპიის აპარატი, 8 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485, ISO 9001.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ექოსკოპი ამბულატორიული კვლევებისთვის, პედიოატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის, პრემიუმ კლასი
პროგრამები: Abdominal, Cardiology, Gynecology, Urology, Transcranial, Musculoskeletal, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, Duplexography, Vascular Carotid, Arterial, Venous, Intervent, Biopsy, Superfic, Cardiac and pulmonic valves, IMT, MVI,VPQ,MVN. გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode. Biplane PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) Harmonics Panoramic AutoScan ელასტოგრაფია მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია გამოთვლები: სისხლის მიმოქცევის პარამეტრები, მენჯ- ბარძყიs ძვლების გაზომვები, თავის ტვინის, მუცლის ღრუს ქსოვილების, საშარდე სისტემა, ლიმფური კვანძები.
ტრანსდუსერი: აბდომენალური, კონვექსი, მუცლის ღრუს, სამეანო-გინეკოლოგიური. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 2,0 – 7,5 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - მცირე ორგანოები, ფარისებრი მკერდი (ძუძუ), პერიფერიული სისხლძარღვები, კუნთები, სახსრები მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 5 - 18 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი: Wide Band, Active Matrix პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: მცირე ორგანოები, მკერდი (ძუძუ), პერიფერიული სისხლძარღვები, კუნთები, სახსრები მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი. კარდიო, ტრანსთორაკალური, ტრანსკრანიალური. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 1 - 5 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ვაგინალური მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 9.3 MHz-მდე გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: სამეანო, გინეკოლოგია, ტრანსვაგინალური, ტრანსრექტალური მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: რექტალური Bi-Plane სიხშირის დიაპაზონი: 10 MHz-მდე გამოკვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: ტრანსრექტალური პროსტატა შესაბამისი მრავალჯერადი საბიოფსიო მიმმართველი მოდელი ფასი
გელის გამათბობელი
გამოსახულების სიღრმე mm
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, fps
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 in. მიუთიტეთ ეკრანის ტიპი
დამატებითი მონიტორი(მართვის, სენსორული), სასურველია
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 35°C, 15 - 75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
ონლაინ UPS ფასი