## Sheet1
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი, 5 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485, ISO 9001.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი, ექსპერტ კლასი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: Cardiology, Abdominal, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, 3D Echocardiography, Live Transesophageal 3D Echo, Live volume imaging, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves..Stress Ecocardiography, IMT, MVI, VPQ, MVN. Streine გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D, Biplane PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია. გამოთვლები: LA volume, LAV index, LV volume. streine
არანაკლებ ოთხი აქტიური ტრანსდუსერის პორტი
ტრანსდუსერი. კარდიო, ტრანსთორაკალური, ტრანსკრანიალური. მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 1-5 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: კარდიო, ტრანსკრანიალური - რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს ტრანსკრანიალური დოპლერის და ტრანსორბიტალური დოპლერის ჩატარების. Live 3D Echo. მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 2 -8 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე 90° პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ნეონატალური კარდიოლოგიური/ტრანსკრანიალური სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 3 - 12 MHz ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება: ახალშობილთა გულის ქსოვილები, თავის ტვინი/ტრანსკრანიალური მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ტრანსეზოფაგიალური - 2D და 3D მხარდაჭერით. Live 3D Echo. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 2 -8 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი): 90° პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: აბდომენალური - მუცლის ღრუს გამოკვლევისთვის მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 2,0 – 7,5 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - სისხლძარღვოვანი და პერიფერიული ნერვების კარგი ხილვადობით, რომელიც მოგვცემს პერიფერიულ ნერვებზე ბლოკადების ჩატარების შესაძლებლობას. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი: არანაკლებ 5 - 18 MHz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება მოდელი ფასი
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი, FHD, LED, 300 cd/m²
დამატებითი მონიტორი(მართვის), touch screen, არანაკლებ 12 დიუმი
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
ინტეგრირებული აკუმულატორი, მუშაობის არანაკლებ 30 წთ რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კავშირი: DICOM 2.0, DICOM 3.0, Ethernet, დამატებითი მონიტორის მიერთების შესაძლებლობა
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
ონლაინ UPS ფასი