## Sheet1
| დასახელება | რაოდენობა | ტექნიკური დავალება | შემოთავაზება
2 | პაციენტის მონიტორი | 2 | მრტ-სთან თავსებადი; სასურველია აღჭურვილი იყოს მაგნიტური ველის დეტექტორით (TeslaSpy); ბორბლებიანი სადგამით; შესაძლებელი უნდა იყოს აპარატის და სადგამის 30 მილიტესლა მაგნიტურ ველში განთავსება; ფუნქციები: NIBP; ECG; SpO2; ჩაშენებული აკუმლატორით არანაკლებ 2 საათი მუშაობის შესაძლებლობით;
3 | ხელოვნური სუნთქვის აპარატი | 2 | მრტ-სთან თავსებადი; სასურველია აღჭურვილი იყოს მაგნიტური ველის დეტექტორით (TeslaSpy); ბორბლებიანი სადგამით; შესაძლებელი უნდა იყოს აპარატის და სადგამის 40 მილიტესლა მაგნიტურ ველში მოთავსება; მოზრდილა და პედიატრიული პაციენტებისათვის; ეკრანი არანაკლებ 8 ინჩიანი სენსორული (Touch Screen); ჩაშენებული აკუმლატორით არანაკლებ 4 საათი მუშაობის შესაძლებლობით; ჩაშენებული ჰაერის ტურბინით; ნაკადის სენსორით; შესაძლებელი უნდა იყოს ეკრანზე შემდეგი პარამეტრების გამოტანა: Ppeak, MV, VTE, frequency; აუცილებელია მოცულობითი რეჟიმი, წნევითი რეჟიმი, Cpap რეჟიმი; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი;
4 | კონტრასტის ინჟექტორი (2 შპრიციანი) | 2 | გამოშვების წელი არანაკლებ 2016; 2 შპრიციანი (მიუთითეთ შპრიცის ტიპი და ფასი); მრტ-სთან თავსებადი; შესაძლებელი უნდა იყოს 30 მილიტესლა ველში განთავსება; ნაკადის სიჩქარის დიაპაზონი 0.1-10 მლ ან უკეთესი; მოცულობა 0.1-60 მლ ან უკეთესი; წნევის დიაპაზონი 100-1200 კილოპასკალი; ორი შპრიცის ერთდროულად გაშვების შესაძლებლობით; ერთი შპრიცის ცალკე გაშვების შესაძლებლობით; მთავარი პანელზე უნდა იყოს განთავსებული ეკრანი ან ღილაკები მართვისთვის; უნდა მოყვებოდეს მრტ-სთან თავსებადი ბორბლებიანი სადგამი (30 მილიტესლა ველში განთავსებისთვის) ოპერატორის ოთახისთვის სენსორული ეკრანი, პარამეტრების შესაყვანად და სრულად სამართავად; უსაფრთხოების პარამეტრებით (ალარმ შეტყობინების ტიპის); სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი.