## სასუნთქი MRI 2
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი MRT სთან თავსებადი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული.
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V ± 5%, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მოზრდილი და პედიატრიული პაციენტებისთვის. პორტატული, პნევმატური მართვის. 1.5 T მაგნიტთან თავსებადი.
სუნთქვის რეჟიმები: VCV, PVC, CPAP (მიუთითეთ ჩამონათვალი0
ერთეული მოცულობა: დიაპაზონი არანაკლებ 25 - 2000 mL სუნთქვის სიხშირე: დიაპაზონი არანაკლებ 2 - 60 Hz ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა: დიაპაზონი არანაკლებ 0.2 -8 sec ჩასუნთქვის წნევა: დიაპაზონი არანაკლებ 5 - 90 cm H2O ნაკადი: დიაპაზონი არანაკლებ 3 - 120 L/Min PEEP: დიაპაზონი არანაკლებ 0 - 45cm H2O I:E: დიაპაზონი არანაკლებ 1:299 - 4.00:1 O2%: დიაპაზონი არანაკლებ 21% - 100% ტრიგერი: წნევის, მოცულობის
სამედიცინო აირები: O2, შესაბამისი მილით. DIN სტანდარტი
აპარატის ამოსუნთქვის სარქველი და მრავალჯერადი ფილტრები(თუ ასეთი აქვს) უნდა ექვემდებარებოდეს ავტოკლავირებას.
საგანგაშო სიგნალები: გაუმართაობის და პარამეტრების შეუსაბამობის სიგნალები, ხმის დონის რეგულირებით.
აქსესუარების კომპლექტი: მოზრდილთა, მრავაკჯერადი ფილტრების კომპლექტი(თუ აქვს ასეთი), მრავალჯერადი MRT სტან თავსებადი, სტერილებადი კონტურების ნაკრები 2 ცალი.
მართვა: ღილაკები, სასურველია სენსორული დისპლეი.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. IPX1. სასურველია სადგამი.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი განფასება:
MRI სთან თავსებადი მოზრდილთა, გრძელი მრავალჯერადი კონტურის ფასი
MRI სთან თავსებადი პედიატრიული, გრძელი მრავალჯერადი კონტურის ფასი
MRI სთან თავსებადი მოზრდილთა, გრძელი ერთჯერადი კონტურის ფასი
MRI სთან თავსებადი პედიატრიული, გრძელი ერთჯერადი კონტურის ფასი

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer