## CAPEX Medical,Nonmedical 2025
მომწოდებელი კომპანიის მიერ შესავსები ველები:
| დასახელება | დეტალური მახასიათებლები | რაოდენობა | მწარმოებელი ქვეყანა/კომპანია | მოდელი | დეტალური მახასიათებლები | ერთეულის ფასი | ჯამი
1 | კერატორეფრაქტომეტრი | ავტო კერატორეფრაქტომეტრი; ჩაშენებული ფერადი ეკრანით; რეფრაქციული ძალის გაზომვა: სფერული რეფრაქციული ძალა -26D +23D ან უკეთესი; ცილინდრული რეფრაქციული ძალა არანაკლებ 0D არაუმეტეს + -10D; მინიმალური გაზომვადი გუგის დიამეტრი არანაკლებ 2მმ; რქოვანას გამრუდების გაზომვა: რქოვანას გამრუდების რადიუსი არანაკლებ 5მმ არაუმეტეს 11მმ; რქოვანას რეფრაქციული ძალა არანაკლებ 33D არაუმეტეს 68D; რქოვანას ასტიგმატური რეფრაქციული ძალა არანაკლებ 0D არაუმეტეს + - 10; PD საზომი დიაპაზონი არანაკლებ 20მმ-85მმ ან უკეთესი; პორტები: USB, LAN; უნდა ქონდეს ჩაშენებული პრინტერი პარამეტრების დასაბეჭდად; უნდა მოყვებოდეს საკალიბრაციო ფანტომი (თვალი); უნდა მოყვებოდეს ელექტრო მაგიდა სიმაღლეში რეგულირებით; უნდა მოყვებოდეს ნიკაპის დასადების სახარჯი ქაღალდების ნაკრები; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი | 2
2 | ნაპრალოვანი სანათი | ბინოკულარის გადიდება 12.5x; ნათების ჭრილის რეგულირებით (შევიწროვება, გაფართოვება); უნდა მოყვებოდეს დამატებით კორპუსზე განთავსებული მოძრავი საფიქსაციო (სამიზნე) წითელი ნათურა; უნდა მოყვებოდეს არანაკლებ 2 განსხვავებული ფერის ჩაშენებული ფილტრი; სანათის მოძრაობა (სამართავი სახელურით): სიგრძეზე-სიგანე: არანაკლებ 90-90 მმ; სიმაღლე არანაკლებ 30მმ; ნიკაპის დასადების მოძრაობა სიმაღლეზე არანაკლებ 80 მმ; უნდა მოყვებოდეს ნიკაპის დასადების სახარჯი ქაღალდების ნაკრები; უნდა მოყვებოდეს ელექტრო მაგიდა, სიმაღლეში რეგულირების ფუნქციით; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი; | 1
3 | მხედველობის სიმახვილის განმსაზღვრელი ჩარჩო | ნეგატოსკოპის ტიპის, განათებით; წარმოადგინეთ ცხრილის ნიმუშები; მიუთითეთ დისტანცია პაციენტსა და ჩარჩოს შორის; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; | 12
4 | თვალის ტონომეტრი მექანიკური | მექანიკური თვალის ტონომეტრი ჩასადები ჩანთით; უნდა მოყვებოდეს გაზომვისთვის აუცილებელი გირების ნაკრები; | 12
5 | თვალის ტონომეტრი ICARE | პორტატული თვალის ტონომეტრი (შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ უკონტაქტო ტონომეტრიც, შეიძლება განვიხილოთ); წნევის გაზომვის დიაპაზონი 7-50 mmHg ან უკეთესი; ჩაშენებული ციფრული ეკრანით; უნდა მოყვებოდეს საკონტაქტო სახარჯი ჩხირები (მიუთითეთ რაოდენობა); გთხოვთ მიუთითეთ ჩხირების ღირებულება; დატენვადი ელემენტით, ან ერთჯერადი AA, AAA ელემენტზე მუშაობის შესაძლებლობით; გარანტია არანაკლებ 1 წელი; | 2
6 | ლინზების ნაკრები | მოზრდილთა და პედიატრიული პაციენტებისთვის გათვლილი სათვალე (ჩარჩო); ლინზების ნაკრები არანაკლებ 150 ერთეულისგან შემდგარი; შესანახი ჩემოდანი/ქეისით; | 11
7 | ფაკო ქირურგია | შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ როგორც მეორადი, ისე ახალი აპარატები. შემოგვთავაზეთ Alcon infinity; Alcon Centurion; bausch and lomb stellaris; ან შესაბამისი მახასიათებლების აპარატი | 1
8 | AB სკანი | ოფთალმოლოგიური A/B სკანირების აპარატი; შესაძლებელია A-scan და B-scan როგორც ცალცალკე, ისე ინტეგრირებული ერთ აპარატში; A-scan: ყველა ტიპის თვალის გაზომვა; სკანირება როგორც ავტომატურ ისე მანუალურ რეჟიმში; უნდა მოყვებოდეს საკალიბრაციო ფანტომი (ბროლი); გადამწოდის სიხშირე 10-12 MHz, წითელი ლაზერული ნათებით; გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ, არაუმეტეს 60 dB; უნდა გააჩნდეს IOL კალკულატორი გამოთვლებისთვის; B-scan: გადამწოდის სიხშირის დიაპაზონი 10-12 MHz; ფოტო და ვიდეო მასალის გადაღება შენახვის შესაძლებლობით; ინტეგრირებული ფერადი ეკრანით; ინტეგრირებული ან ცალკე მდგომი ექოსკოპის პრინტერით; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი; | 1
9 | ოფთალმოლოგიური ავტოკლავი | პორტატული ოფთალმოლოგიური ავტოკლავი; კასეტების რაოდენობა არანაკლებ 2; კასეტის შიდა ზომა: არანაკლებ 25 არაუმეტეს 45 სმ, სიგანე არანაკლებ 17 არაუმეტეს 20 სმ, სიმაღლე არანაკლებ 3.5 არაუმეტეს 8 სმ; კამერის მოცულობა არანაკლებ 1.8ლიტრი არაუმეტე 5 ლიტრი; 134 და 121 გრადუსიანი სტერილიზაციის რეჟიმები; 134 გრადუსზე მინიმალური სტერილიზაციის დრო არაუმეტეს 4 წუთისა; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი; | 1
10 | ოფთალმოლოიური მიკროსკოპი | ოფთალმოლოგიური ქირურგიული მიკროსკოპი; ქირურგის და გვერდითი ასისტენტის ბინოკულარით 180 გრადუსიანი ბრუნვით; მოტორიზებული გადიდების სისტემა 1:6 თან; ფოკუსი მოტორიზებული; ფოკუსირების დიაპაზონი არანაკლებ 70 მმ; განათება ქსენონის არანაკლებ 300 ვატი სიმძლავრის (ან შესაბამისი სიმძლავრის LED განათება); უნდა მოყვებოდეს სარეზერვო ნათურა; განათების ჭრილებად დაყოფის შესაძლებლობით; 4 ცალი მასიური ბორბლით, ცენტრალური ან ინდივიდუალური ბორბლების ჩამკეტით; უნდა მოყვებოდეს მართვის პედალი; სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი; -სამუშაო მანძილი: გთხოვთ მიუთითეთ მანძილი -ღერძის სიმაღლეზე მოძრაობის დიაპაზონი: გთხოვთ მიუთითეთ -ბალანსირება: გთხოვთ მიუთითეთ ბალანსირების ტიპი (ავტომატური, მექანიკური) -განათების ფილტრები: გთხოვთ მიუთითეთ განათების ფილტრის სახეობები | 1
11 | ოფთალმოლოგის კომპიუტერული პერიმეტრი | ოფთალმოლოგიური ავტომატური კომპიუტერული პერიმეტრის აპარატი თასის ფორმის, ნახევარსფერული; ინტეგრირებული მონიტორით ან ცალკე კომპიუტერთან დაკავშირების შესაძლებლობით, რომელსაც უნდა მოყვებოდეს სპეციალური საინსტალაციო პროგრამა (არ უნდა საჭიროებდეს დამატებით ლიცენზიის გააქტიურებას); პროგრამა ავტომატურად უნდა იღებდეს ინფორმაციას ღილაკზე თითის დაჭერით (ღილას იყენებს პაციენტი); სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი 50 ჰერცი; გარანტია არანაკლებ 1 წელი; | 2
12 | Yag - ლაზერის აპარატი |  | 1
ალკონის ინფინიტი; ბაუშენტ რაღაც სტერალისი;