## პლაზმური სტერილიზატორი
პლაზმური სტერილიზატორი - 2 ცალი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული. ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ჰორიზონტალური ჩატვირთვის პლაზმური სტერილიზატორი
სასტერილიზაციო მასალები: ხისტი და დრეკადი ენდოსკოპები, ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები და ოპტიკები, ქირურგიული დრელები და იმპლანტები, ოფთალმოლოგიური ლინზები და ოპტიკური ლაზერის კაბელები, ელექტრო კოაგულაციის ინსტრუმენტები
სასტერილიზაციო კამერის მოცულობა: 100 - 135 L (მიუთითეთ ზუსტი ზომა)
კარები: ავტომატური დაკეტვის ფუნქციით. ერთი კარი.
სტერილიზაციის მაქსიმალური შეღწევადობა: არანაკლებ 1mm დიამეტრი X 1500mm სიგრძე (მიუთითეთ რეჟიმი)
წყალბადის ზეჟანგის (H2O2) კონცენტრაცია: არანაკლებ 60 %
სტერილიზაციის სამუშაო ტემპერატურა: არაუმეტეს 60 °C
ვაკუმის წნევა: მიუთითეთ mbar
სტერილიზაციის პროგრამები: მოკლე ციკლი, გრძელი ციკლი. მიუთითეთ ციკლების აღწერა და სრული დრო.
კამერაში შემავალი ჰაერის ჰეპა ფილტრაცია: სასურველია H14
ინტეგრირებული თერმო პრინტერი, სტერილიზაციის ციკლის ნომერის, დროის, ოპერატორის და პარამეტრების ბეჭდვა.
გამავალი აირების აბსორციის და ფილტრაციის სისტემა. არ უნდა ჭირდებოდეს სავენტილაციო მილის მოწყობა.
საგანგაშო სიგნალები: აუდიო და ვიზუალური, კარის დაკეტვა, სახარჯის რაოდენობა, სერვისი, სისტემის გაუმართაობა.
მართვა: ინფორმაციული დისპლეი, პროგრამული ენა ინგლისური.
CSSD ინტეგრაციის საშუალება, HL7 პროტოკოლი და ინფორმაციის ექსპორტი
ხმაურის დონე: აპარატთან 1m ზე არაუმეტეს 75 db
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. სასურველია უჟანგავი ფოლადი 304 სტანდარტი. მიუთითეთ ზომები.
მართვისთვის არ უნდა მოითხოვდეს დამატებით შეკუმშულ აირს.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
აქსესუარები
მრავალჯერადი, აპარატის შესაბამისი ჰელიქს ტესტის მოწყობილობა
სასტერილიზაციო კამერის გამყოფი თარო
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 24 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
დამატებითი ინფორმაცია
საინსტალაციო მოთხოვნები: ელ.მოხმარება, აპარატის საინსტალაციო ზომები და წონა.
H2O2 სახარჯი მასალის ფასები (მათშორის მიუთითეთ დეტალურად სტერილიზაციის ციკლების მიხედვით ერთ ცილკზე დანახარჯი)
ბიოლოგიური სწრაფი ტესტის ინკუბატორის ფასი
აპარატის ფასი ორი კარის შემთხვევაში (ე.წ გამავალი კარი)

## PPM Schedule
PM Schedule
Equimpent
Manufacturer/Model
MAINTENANCE | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A | PM KIT P/N | PM KIT PRICE | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
PM work price
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: Annual
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer