## C-ARM რენტგენი
C-ARM რენტგენი
მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი ან მეორადი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
ინტერვენციული რადიოლოგიისთვის C-ARM რენტგენი, ციფრული. ანგიოლოგიური, ზოგად ქირურგიული პროცედურებისთვის. სასურველია მონობლოკური სისტემა.
მუშაობის რეჟიმები: გრაფია, ფლურო, სინე, იმპულსური. DSA. RoadMap.
მონიტორი: არანაკლებ 19 in 2 ცალი, ან ერთი ცალი არანაკლებ 24 in, ხედვის კუთხე არანაკლებ: 170°.
მანძილი მილაკსა და გამოსახულების გამაძლიერებელს შორის: არანაკლებ 70 cm.
ორბიტალური მოძრაობა: არანაკლებ 130°.
ანგულაციური მოძრაობა: არანაკლებ 180°.
ვერტიკალური რეგულირება: მოტორიზებული, არანაკლებ 25 cm.
მილაკი: სიმძლავრე 40 -120 kV,
გენერატორი: არანაკლებ 20 kHz, 2.5 kW.
სიმძლავრე ფლურო რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 8 mA.
სიმძლავრე გრაფიის რეჟიმში: არანაკლებ 110 kV 20 mA.
კადრის სიხშირე: არანაკლებ 25 fps.
პულსის ხანგრძლივობა: 50 ms.
მილაკის სითბოტევადობა: არანაკლებ 200,000 HU.
მილაკის ანოდური გაგრილების მაქსიმალური სიჩქარე: არანაკლებ 50,000 HU/Min
გამოსახულების მიმღები: ციფრული ბრტყელი დეტექტორი ზომა არანაკლებ 12 in მაქსიმალური გარჩევითობა არნაკლებ 1.8 lp/mm.
ფილტრი: არანაკლებ 2.0 mm Al, 0.1 მმ Cu.
პროგრამული მხარდაჭერა: ანგიოლოგია, ზოგადი ქირურგია
დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy
მართვა: ფეხის პედალი, ხელის ჯოისტიკი.
გამოსახულების შენახვა: არანაკლებ 10000 კადრი, გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD ჩამწერი, სასურველია USB.
კავშირი: Ethernet, Pacs, სასურველია Wireless (უკაბელო კავშირი).
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი