ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი

მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა

სტანისლავ სვინცოვი

2025 წლის 28 სექტემბერი

ტექნიკური დავალება

ელექტრომაგნიტური ხარჯსაზომის შესაძენად

| № | პარამეტრის დასახელება | განმარტება |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | დამკვეთი | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების სამსახური, მადნეულის გამამდიდრებელი ქარხანა |  |
| 2 | პასუხისმგებელი პირი: სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა/ დამკვეთის წარმომადგენელი | სვინცოვ ს.პ., ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | ავტომატიზირებული მართვის სისტემებისა და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების პროექტირების ინჟინერი |  |
|  |  | +995591957961 |  |
|  |  | SSvintsov@richmetalsgroup.com |  |
| 3 | შესყიდვის საფუძველი | უვარგისობის შესახებ შეტყობინება |  |
| 4 | მოწყობილობის დასახელება | ელექტრომაგნიტური ხარჯსაზომი |  |
| 5 | შესაძენი ერთეულის რაოდენობა | 1 კომპლექტი |  |
| 6 | ტექნიკური მახასიათებლები / მოთხოვნები | საზომი მასალის მახასიათებლები: |  |
|  |  | დასახელება | პულპა (კირის რძე) |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +30…+45 |
|  |  | ჭარბი წნევა, კპა | 100–101,3 კპა |
|  |  | გარემოს მახასიათებლები: |  |
|  |  | ტემპერატურა, Со | +10…+35 |
|  |  | ტენიანობა, % | 60…80 |
|  |  | აგრესიულობა | დიახ |
|  |  | მტვრის არსებობა | დიახ |
|  |  | ხარჯსაზომის მახასიათებლები: |  |
|  |  | გარდამქმნელი/გადამწოდის ტიპი | ელექტრომაგნიტური |
|  |  | შეერთება | PN16, St37-2/FE 410W B, მილტუჩი EN1092-1 (DIN2501) |
|  |  | მასალები | ნაფენი: პოლიურეთანი, მყარი კაუჩუკი, PFA, PTFE, ბუნებრივი რეზინი/კაუჩუკი ელექტროდები: 1.4435/304L, შენადნობი C-22, ტანტალი, პლატინა, დუპლექსი 1.4465, ვოლფრამის კარბიდი, ტიტანი |
|  |  | საზომი პარამეტრები | მოცულობითი ნაკადი, ელექტრონული გამტარიანობა, მასური ხარჯი |
|  |  | საზომი დიაპაზონი | 0...9'600 მ³/სთ |
|  |  | პროდუქტის ტემპერატურის დიაპაზონი გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი | -40...+180°C –40...+60 °C (–40...+140 °F) |
|  |  | დაცვის დონე | IP 67 (Nema 4x) |
|  |  | დისპლეი | დიახ |
|  |  | გამომავალი სიგნალი | 4...20 მა (აქტიური / პასიური) იმპულსურ-სიხშირის სიგნალი (აქტიური / პასიური) ორი სტატუსის გამომავალი სიგნალი |
|  |  | ციფრული კომუნიკაცია | HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|  |  | კვების ბლოკი; დისპლეი | 85-260 ვტ გარდამავალი ძაბვა, SEA, 4-ხაზიანი + სენსორული მართვა SEA= ენები JA+ID+EN |
| 7 | დოკუმენტაცია | - ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო (ენა: რუსული, ინგლისური) - საზომი საშუალებების სახეობის ნებართვის სერტიფიკატი და შემოწმების მეთოდები - არ მოითხოვება - წარმოშობის სერტიფიკატი (პირველადი შემოწმება/კალიბრაცია შესრულებული) - არ მოითხოვება |  |
| 8 | გარანტიის ვადა: | მინიმუმ 1 წელი |  |
| 9 | დამატებითი პირობები | არა |  |
| 10 | სხვა მოთხოვნები | არა |  |

დამატებითი დეტალები

ნაფენი/შუასადები- ბუნებრივი რეზინი

შეერთება -PN16, St37-2/FE 410W B, მილტუჩი EN1092-1 (DIN2501)

ელექტროდები- 1.4310/302, მუსის ტიპის, მხოლოდ საზომი ელექტროდი

კალიბრაცია - 0,5%

დამატებითი ტესტი, სერტიფიკატი (მილი + მილტუჩი)

ნებართვა - არა-უსაფრთხო/საშიში ზონა

კორპუსი - Wall Alu, IP67 NEMA4X, -40 oC/oF სენსორი იხილეთ სპეციფიკაციაში

კაბელი, დისტანციური ვერსია - ..... m კოჭა და სიგნალიზაციის კაბელი

შემავალი კაბელი - მამჭიდროებელი რგოლი M20 (EEx d > ძარღვი M20)

კვების ბლოკი; დისპლეი - 85-260VAC, SEA, 4-ხაზიანი + სენსორული SEA= ენები JA+ID+EN

რეგულირება; პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქცია: ქარხნული კონფიგურაცია; ძირითადი ვერსია

შემავალი / გამომავალი ძაბვა - 4-20 მა HART + სიხშირე + 2x გადამრთველი

მარკირება - ტეგირება (TAG), იხილეთ დამატებითი სპეციფიკაციები