## ლითოტრიპსიის აპარატი
#VALUE! | ლითოტრიპსიის აპარატი-ჰოლმიუმის ქირურგიული ლაზერი
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | ლითოტრიპსიის აპარატი-ჰოლმიუმის ქირურგიული ლაზერი
2.2 | ძირითადი გამოყენება - უროლოგია: ლითოტრიფსია (თირკმლის, შარდსაწვეთის, შარდის ბუშტის კენჭები), HoLEP((პროსტატის ენუკლეაცია), ურეთრის შევიწროება, შარდის ბუშტის სიმსივნის რეზექცია. მრავალმხრივი გამოყენება: ყველა ტიპის კენჭის მკურნალობის შესაძლებლობა, საშარდე გზებში მდებარეობის მიუხედავად. მინიმალურად ინვაზიური: იძლევა ენდოსკოპიური პროცედურების ჩატარების საშუალებას უსაფრთხოება: მცირე შეღწევადობის სიღრმე (0.5-დან 1.0 მმ-მდე) უზრუნველყოფს მიმდებარე სტრუქტურების დაზიანების დაბალ რისკს.
2.3 | ლაზერის ტიპი: ჰოლმიუმი (Ho:YAG) 2.1 მიკრომეტრი, μm, ემისიის რეჟიმი: პულსირებული ტალღა (PW)კლასი 4
2.4 | სიმძლავრე: 60 ვატი. W
2.5 | გამეორების სიხშირე (სიხშირე): 60-120 ჰერცი, Hz
2.6 | პულსის ენერგია: 1-8 ჯოული, j
2.7 | პულსის ხანგრძლივობა: 50-1900 მიკროწამი, μs
2.8 | ბოჭკოვანი ბირთვის დიამეტრი: 200, 272, 365, 550, 800, 1000 μm
2.9 | დამიზნების სხივი: 532 ნანომეტრამდე ან მეტი (რეგულირებადი <5 მილივატი mW), კლასი 3R
2.1 | ბოჭკოს ტიპის ამოცნობა: რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) სისტემა
2.11 | სამუშაო რეჟიმები: 1.ფრაგმენტაციის რეჟიმი: მოკლე იმპულსები მაღალი ენერგიით ქვების დასაშლელად 2. დამსხვრევის რეჟიმი: მაღალი სიხშირის, დაბალი ენერგიის იმპულსები ქვების წვრილ მტვრად გადასაქცევად. 3. კოაგულაციის/აბლაციის რეჟიმი: ხანგრძლივი იმპულსები რბილი ქსოვილების განაკვეთისა და ჰემოსტაზისთვის. 4. დაზოგვის/დაცვის რეჟიმი: სისტემის გადახურების შემთხვევაში, საშუალებას იძლევა ოპერაციის დასრულებას დაბალი სიმძლავრით.
2.12 | დისპლეი/ინტერფეისი: 12 დიუმიანი ან მეტი სენსორული ეკრანით
2.13 | აქსესუარები: ორმაგი ფეხის პედალი: საშუალებას იძლევა გადაერთოს ორ განსხვავებულ ემისიის პარამეტრს შორის (მაგ., ჭრა და კოაგულაცია).
2.14 | ექსკლუზიური ფუნქციები: მაგალითად: MasterPULSE: რეალურ დროში იმპულსური მოდულაცია რეტროპულსისა და ქსოვილოვანი ეფექტების კონტროლისთვის, Vapor Tunnel: ტექნოლოგია, რომელიც შექმნილია ბოჭკოების სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდისა და ჭრისთვის.
2.15 | კორპუსი/გაგრილება: გაგრილება: შიდა დახურული წრედის წყლის/ჰაერის გადამცვლელი, განზომილებები, წონა,
2.16 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით. პროგრამის ენა ინგლისური.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები:
4.5 | მიწოდების ადგილი: საქართველოს მაშტაბით
5 | დამატებითი განფასება
5.1
5.2

## ურეთეროსკოპი
#VALUE! | ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები
# | მოთხოვნილი მონაცემებ |  | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | კატალოგის ნომერი/ლინკი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, ISO 13485.
1.6 | გამოშვების წელი
1.7 | მდგომარეობა: ახალი
2 | ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები, უროლოგია | რაოდენობა | კოდი | ფასი
2.1 | მოქნილი ვიდეო ურეთროსკოპი 8,4fr,Olympus Visera Elite OTV-S190-თან თავსებადი Flexible video ureteroscopy 8,4fr | 1
2.2 | ნახევრად ხისტი ურეთროსკოპი 50,000-მდე ბოჭკოთი, Olympus Visera Elite OTV-S190 -თან თავსებადი -Semi-rigid uterescopes with up to 50,000 fibers and atraumatic tip | 1
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია:
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | გადახდის პირობა
3.3 | საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარებიდან არანაკლებ 12 თვე
3.4 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
3.5 | პრობლემაზე რეაგირების ვადა გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
4 | დამატებითი მოთხოვნები:
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
4.5 | მიწოდების ადგილი: ქ ქუთაისი

## უროლ. ფლოუ
#VALUE! | აპარატის დასახელება
# | მოთხოვნილი მონაცემები | მომწოდებლის მონაცემები
1 | ზოგადი მონაცემები
1.1 | მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
1.2 | მწარმოებელი კომპანია
1.3 | მოდელი
1.4 | მწარმოებელი ქვეყანა
1.5 | ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
1.6 | გამოშვების წელი:
1.7 | მდგომარეობა: ახალი.
1.8 | ელ. მოხმარება: 220V ± 5 %, 50-60 Hz.
2 | ტექნიკური მონაცემები
2.1 | უროლფლოუმეტრი, სრული მუშა კომპლექტი
2.2 | პარამეტრები: მოცულობა არანალებ 1000 mL სიზუსტე არაუმეტეს ± 1 mL სიჩქარე არანაკლებ 0 - 100 mL/s
2.3 | კავშირი: სასურველია კაბელით კავშირი
2.4 | მართვა: ინფორმაციული დისპლეი, ფერადი LCD, ინტეგრირებული პრინტერი.
2.5 | კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი ადვილად გადაადგილებადი. შესაბამისი სადგამით
2.6 | აქსესუარები:
2.7 | ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
2.8 | გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
3 | მოწოდების პირობები და გარანტია
3.1 | მოწოდების ვადა
3.2 | ფასი
3.3 | გადახდის პირობა
3.4 | საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.5 | პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის მხარდაჭერა.
3.6 | პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი.
3.7 | დაზიანების ჯამური დაყოვნების (Downtime) დრო საგარანტიო პერიოდის არაუმეტეს 5 %.
3.8 | მწარმოებლის მიერ მოწოდებული პროდუქციასთან დაკავშირებით გამოვლენილი შეუსაბამობის და/ან ხარვეზის შემთხვევაში მიმღების დაუყოვნებელი ინფორმირება.
4 | დამატებითი მოთხოვნები
4.1 | სისტემის ინსტალაცია, ვალიდაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა, პერსონალის ტრენინგი, სერტიფიცირებული ინჟინერის მიერ.
4.2 | გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
4.3 | დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
4.4 | საინსტალაციო მოთხოვნები: ოთახის ზომები, UPS ის სიმძლავრე და პარამეტრები
4.5 | მიწოდების ადგილი: ქ. ქუთაისი
5 | დამატებითი განფასება
5.1 | სახარჯი მასალების ჩამონათვალი და ფასები

## PPM Schedule
PPM Schedule
Equipment:
Manufacturer/Model:
MAINTENANCE PERIOD | D | W | M | 6 M | 1 Y | 2 Y | 5 Y | A R | PPM KIT P/N | PPM KIT PRICE USD | MANUAL CODE
PERFORMER | USER | USER | S E | S E | S E | S E | S E | S E
WORK TIME min. | 15
Visual check | X
Cleaning | X
Self test | X
PPM work price USD | 0
NOTE Maintenance should only be performed by a trained and authorized service technician. | [8 empty] | REV:
DATE:
CONFIRMED:
Note on B2: Author: Periodic preventive Maintenance Schedule
Note on C5: Daily
Note on D5: Weekly
Note on E5: Montly
Note on F5: 6 Monts
Note on G5: 1 Year
Note on H5: 2 Years
Note on I5: 5 Years
Note on J5: As Required
Note on K5: PPM Kit and part numbers by manuals
Note on M5: Service and User manuals Codes
Note on E6: Service Engineer
Note on F6: Service Engineer
Note on G6: Service Engineer
Note on H6: Service Engineer
Note on I6: Service Engineer
Note on J6: Service Engineer