## კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატ
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V, 50 Hz +/-5%
ტექნიკური მონაცემები
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი, ექსპერტ კლასის, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: Abdominal, Cardiology, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, 3D Echocardiography, Transesophageal 3D Echo, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves..Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია. გამოთვლები:
ერთდროულად არანაკლებ სამი ტრანსდუსერის მიერთები შესაძლებლობა
1. ტრანსდუსერი: აბდომენალური - მუცლის ღრუს გამოკვლევისთვის მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) 1-5 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
2. ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - სისხლძარღვოვანი და პერიფერიული ნერვების კარგი ხილვადობით, რომელიც მოგვცემს პერიფერიულ ნერვებზე ბლოკადების ჩატარების შესაძლებლობას. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) 3-12 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
3. ტრანსდუსერი: ტრანსკრანიალური - რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს ტრანსკრანიალური დოპლერის და ტრანსორბიტალური დოპლერის ჩატარების. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) 1-5 Mhz გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
4. ტრანსდუსერი: ტრანსეზოფაგიალური - 2D და 3D მხარდაჭერით. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
სასურველია ინტეგრირებული აკუმულატორი, არანაკლებ 30 წთ მუშაობის რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-35°C, 15-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
მიწოდების ადგილი: ქ. ქუთაისი

## ექოსკოპი 1
ექოსკოპიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V, 50 Hz ± 5%
ტექნიკური მონაცემები
ექოსკოპიის აპარატი, პრემიუმ კლასის, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: Abdominal,Urology(Renal,Prostate),Gynecology, Cardiology, Vascular Syst,Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography,Musc Small Parts, Breast,Testis, Thyroid, 3D Echocardiography, Transesophageal 3D Echo, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves..Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ,ECG Monitoring function. გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია. გამოთვლები:
ერთდროულად არანაკლებ სამი ტრანსდუსერის მიერთები შესაძლებლობა
1. ტრანსდუსერი: Convex - 2-7.5 MHz პროგრამებთან თავსებადობა:Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2. ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - 5-15 MHz პროგრამებთან თავსებადობა:Vaskular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
3. ტრანსდუსერი: კარდიო - 1-5 MHz ან 1.5-5 MHz-ც პროგრამებთან თავსებადობა:Transcranial doppler
4. ტრანსდუსერი: ვაგინალური - 3,5-11,5 MHz
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
სასურველია ინტეგრირებული აკუმულატორი, არანაკლებ 30 წთ მუშაობის რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 35°C, 15 - 75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი

## ექოსკოპი 2
ექოსკოპიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V, 50 Hz ± 5%
ტექნიკური მონაცემები
ექოსკოპიის აპარატი, პრემიუმ კლასის, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: Abdominal,Urology(Renal,Prostate),Gynecology, Cardiology, Vascular Syst,Musculoskeletal syst, Strain elastography, Shear wave elastography,Musc Small Parts, Breast,Testis, Thyroid, 3D Echocardiography, Transesophageal 3D Echo, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves..Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. ,ECG Monitoring function. გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Power Doppler(ენერგეტიკული დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია. გამოთვლები:
ერთდროულად არანაკლებ სამი ტრანსდუსერის მიერთები შესაძლებლობა
1. ტრანსდუსერი: Convex - 2-7.5 MHz პროგრამებთან თავსებადობა:Abdomen,Urology(Renal,Prostate),Gynecology
2. ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - 5-15 MHz პროგრამებთან თავსებადობა:Vaskular system, Musculoskeletal system , Thyroid, Superficial small parts: Breast, Testis.
3. ტრანსდუსერი: კარდიო - 1-5 MHz ან 1.5-5 MHz-ც პროგრამებთან თავსებადობა:Transcranial doppler
4. ტრანსდუსერი: ვაგინალური - 3,5-11,5 MHz
5. ტრანსდუსერი - 3D ხაზოვანი
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
სასურველია ინტეგრირებული აკუმულატორი, არანაკლებ 30 წთ მუშაობის რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 35°C, 15 - 75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). PPM Schedule გეგმიური პრევენციული მომსახურებების გრაფიკი შედგენილი სერვის და იუზერ მანუალის მიხედვით.
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი