## Specification
დასახელება | სპეციფიკაცია |  | შენიშვნა | რაოდენობა
ექოსკოპი | გამოშვების წელი | არანაკლებ 2014 წ | უნდა მოხდეს გამოყენება ღვიძლის ტრანსპლანტაციაზე და კარდიო ქირურგიაში | 1
| სერტიფიკატი | CE ევროპული და FDA ა.შ.შ სერტიფიკატი
| მდგომარეობა | ახალი , ქარხნულად აღდგენილი ან მეორადი მინიმალური ცვეთით
| აპარატის ტიპი | პრემიუმ ექსპერტ კლასი, High-End
| აპარატის ბაზარზე გამოსვლის წელი | არანაკლებ 2012 წ
| პროგრამები და გამოსახულების დამუშავება | Abdominal, Interventional Cardiology, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, 3D Echocardiography, Transesophageal 3D Echo, Strain Elastography, Wave Elastography, FibroScan, Duplexography, OB Gynecology, 2D, 3D, M-color Flow Mod, B Mode Color, Power Angio, Pulse Wave Doppler(CPA, PWI, PWV). Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves. SCW Doppler TDI Tissue Doppler(Velocity) Imaging Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TAC Tissue aberration correction Live 3/4D TCD(Transcranial) Live Volume imaging Liver Disease SonoCT Harmonics Biopsy Panoramic Contrast AutoScan
| ტრანსდუცერები | კონვექსი C5-1 ხაზოვანი L12-3 რექტალური C10-3 კარდიო S5-1 | სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
| დამატებითი ტრანსდუცერების თავსებადობა | ეზოფაგიალური 3D (კარდიო) ინტრაოპერაციული სტერილებადი გადამწოდები.
| ტრანსდუცერის პორტები | მინიმუმ 4 ტრანსდუცერის ერთდროული მიერთება
| საბიოფსიო მიმმართველების თავსებადობა | კონვექსი, ხაზოვანი, რექტალური
| ინერვენციული პროცედურების მხარდაჭერა | სანაღვლე გზების დრენირება, ბიოფსია, აბლაცია
| ძირითადი მონიტორი | არანაკლებ 21 დიუმი, Full HD 1920x1080
| დამატებითი მონიტორი(მართვის) | სენსორული, არანაკლებ 10 დიუმი
| კლავიატურა | სტანდარტული ინტეგრირებული
თერმო პრინტერი, დამატებითი ლაზერული პრინტერის მიერთების საშუალება
| გარე მეხსიერება | DVD და USB ზე ჩამწერები
| კავშირი | DICOM 3.0, Wireless LAN
| დამატებითი გამომსვლელები | USB, HDMI(ვიდეო)